제 안 요 청 서

2025.  4.

제주대학교 의과대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요	1

1.2 공급개요	1

1.3 제안서 평가	1

1.4 입찰참가자격	1

1.5 제출서류	1

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령	2

2.2 항목별 작성 요령	2

2.3 제안서의 평가 방법	3

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석	3

3.2 납품업체의 의무	3

3.3 포장 및 운반	3

3.4 장비의 가동조건	3

3.5 설치	4

3.6 안전대책 및 책임	4

3.7 산업재산권의 보호	4

3.8 교육훈련(기술지도)	4

3.9 시운전	4

3.10 보증	4

4. 기타 사항	4

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (교체) 2025학년도 실험실습기자재(제주대 의과대학) 미량냉장원심분리기 등 5종 구매

○ 사업예산: 금60,510,000원(금육천오십일만원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 미량냉장원심분리기 등 5종, 각 1SET(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 의과대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약후 100일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 제한 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격 모두 충족한 자)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 미량냉장원심분리기(세부품명번호 : 4110390201)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ ｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 중소기업자 또는 ｢소상공인 보호 및 지원에 관한 법률｣ 제2조에 따른 소상공인으로서 ｢중소기업 범위 및 확인에 관한 규정｣에 따라 발급된 중소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시: 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3, 4)서류 각 1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부 ④ 기업신용평가서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 청렴계약 이행각서 1부(붙임5) ② 서약서 1부(붙임 6)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 제5행정실.의과대학 양선형 주무관(☎064-754-8005)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증 (유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 5인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 합니다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 동 장비의 설치완료 및 하자담보책임기간 완료 후 우리 기관은 상기 특허, 실용신안 등의 재산권을 사용할 권리를 가지며 납품업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행하여야 하며, 이에 합격하지 못 할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에 소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료하여야 합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀질 경우 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (세부품명번호)	세 부 품 명	단위	수량
01	4110390201 (4110390201)	미량냉장원심분리기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 고속 냉장형 마이크로 원심분리기로서 세계 각국의 실험실에서 널리 사용됨. 2. 급 냉장 기능과 최고 속도 17,000 RPM(27,237 xg)을 구현 3. -20℃ ~ 40℃ 범위에서 온도 세팅 가능 4. Compact한 디자인으로 작업 공간을 넓고 효율적으로 사용 5. 소음 진동 방지구조로 작동이 매우 안정적이고 조용함. (≤ 56 dB) 6. 안전한 작동을 위하여 강철 재질의 중간층을 탑재한 3중 door 구조 7. 5분 내에 4℃에 도달하는 fast cool 기능으로 민감한 샘플을 보호 8. 가속/감속을 9/10 단계(최대17/15sec)로 조절할 수 있어 세밀한 실험에 적합 9. 자동 로터 인식기능으로 최고속도 초과 등의 부적절한 사용 방지 10. 샘플 비대칭 시 자동 감지기능으로 사용자와 기기를 안전하게 보호 11. 과부하, 과열, 과속에 대한 자동 인식 및 경보 시스템 작동 12. 문이 열릴 때 compressor 작동이 자동으로 차단되어 성에 발생 방지 및 효율적인 기기운영 가능 13. LCD display 및 keypad 터치방식으로 프로그램 설정, 변경, 동작이 쉽고 편리 14. 가벼운 터치로 설정 값 입력 및 동작 가능, 내구성이 뛰어난 패널 15. RPM/RCF 자동 변환버튼으로 실제 샘플에 가해지는 원심력(g값) 확인 용이 16. 동작 중 속도, 시간, 가속/감속 변경 가능하며, key lock 버튼으로 설정 값이 변경이 불가능하도록 선택 17. 최대 100분 이내 범위에서 초 단위까지 또는 연속 설정 가능 18. Quick spin을 위한 별도 pulse key가 탑재 19. 설정속도 도달시점부터 시간측정모드 선택이 가능하여 정확한 실험 가능 20. 100개의 프로그램 저장이 가능하여 반복적인 실험에 유용 21. 종료음의 크기와 반복 횟수조절 가능 22. 도어 안전 잠금 장치로 작동 중 열림 차단 기능으로 사용자 보호 23. 열린 문이 바로 떨어지지 않도록 일정한 각도를 유지하여 사용자와 샘플 보호 24. Manual door open 기능으로 전력 공급 중단 시 시료 보호 25. 환경 친화적인 냉매(R134a) 사용 26. 열과 부식에 강한 재질의 rotor를 사용, autoclave 가능 27. 국제 유럽규격 인증 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 전원 공급 장치: 220V (110V optional) 2. 주파수: 50-60Hz 3. 소비전력: 2.0 KVA 4. 최대용량: 30 x 1.5/2.0ml, 8 x 8-tube PCR strips 5. 최대 RPM/RCF: 17,000 RPM / 27,237 xg 6. 설정온도: -20℃ ~ 40℃ 7. 운용시간: Pulse, timed < 100 min, or continuous 8. 시간측정: at set speed 혹은 from starting 9. 프로그램: 100개 저장 10. 가/감속 조절: 9/10 단계 (17/15 sec) 11. 소음: ≤ 56 dB 12. 크기(W x D x H): 310 x 620 x 265 mm 13. 무게: approx. 43kg 14. 디스플레이: Blue LCD 15. RCF/RPM 변환 가능 16. 로터 자동 인식 기능 17. 샘플 비대칭 시 자동 감지 기능 18. 동작 중 문 열림 방지 19. 열린 door의 상태 유지 구조 20. 동작 중 keylock 기능 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 미량냉장원심분리기 2. 24-place angle rotor for 1.5/2.0ml 3. 30-place angle rotor for 1.5/2.0ml 4. 12-place angle rotor for 5.0ml 5. 64-place angle rotor for 0.2ml Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을
요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 장보근 연락처 : 064-754-8102 성명 : 김혜성 연락처 : 010-4378-7275 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호	품 명	단위	수량
02	4110390401	미량냉장원심분리기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 0.2 ~ 5.0mL 단위의 소량 샘플을 최대 16,220 rpm 의 속도로 회전시켜 원심력을 가할 수 있습니다. 원심력에 의해서 혼합된 샘플의 각 물질들을 밀도에 따라 분리할 수 있습니다. 세포배양 및 핵산의 추출과 그 외 핵산 관련 실험 과정에 필수적으로 사용되며, 단백질 추출/분리에도 사용됩니다. 최대 48개의 샘플을 한번에 원심분리할 수 있어야 한다. 최대 속도에서도 안정적으로 설정온도를 유지 할 수 있어야 한다 (DCC technology). CO2의 배출량을 줄이기 위하여 친환경 냉매제를 사용하여야 한다 (R290 사용). 사전 냉각 기능이 있어, 수분 내에 설정온도로 도달하여 온도로부터 샘플을 보호하고 실험시간을 단축시킬 수 있어야 한다 (Fast Temp) 원심분리 작동이 끝나도 챔버 내 온도를 설정온도로 유지하여 시료가 손상되지 않게 보호할 수 있어야 한다 (Continuous cooling) 저온 원심분리시 샘플에 정확한 온도를 제공할 수 있는 로터 재질이어야 한다 (Aluminum 재질의 rotor와 rotor lid) 0.2mL PCR tube부터 최대 5.0mL micro tube 까지 다양한 볼륨의 용기를 원심분리 할 수 있어야 한다.(선택) (1) FA-45-12-17 (12 x 5ml tube / 14,000 rpm/ 20,598 x g) (2) FA-45-24-11 (12 x 1.5/2.0ml tube / 16,220 rpm/ 25,001 x g) (3) FA-45-24-11-Kit (24 x spin column / 13,200 rpm / 19,090 x g) (4) FA-45-30-11 (30 x 1.5/2.0ml tube / 14,000 rpm/ 20,817 x g) (5) F-45-30-11 (30 x 1.5/2.0ml tube / 14,000 rpm/ 20,817 x g) (6) FA-45-48-11 (48 x 1.5/2.0ml tube / 12,700 rpm/ 18,213 x g) (7) F-45-48-11 (48 x 1.5/2.0ml tube / 12,700 rpm/ 18,213 x g) (8) F-45-48-5-PCR (48 x 1.5/2.0ml tube / 10,500 rpm/ 11,710 x g) (9) S-24-11-AT (24 x 1.5/2.0ml tube / 12,700 rpm/ 16,049 x g) Spin column tube 사용 시 tube의 뚜껑이 온전하게 보존될 수 있어야 한다. (Kit rotor) 감염성 등의 위험한 시료 사용 시, Aerosol-tight 기능이 인증된 로터와 캡 사용이 가능해야 한다 (Aerosol tight rotor) 1분 미만의 원심분리 진행 시 parameter를 5초 단위로 설정할 수 있어야 한다. 원심분리기 뚜껑의 개폐는 빠르고 안전하게 작동할 수 있어야 한다 (Motorized lid latch 작동) 일정 시간동안 장비 사용이 없는 경우, 컴프레서의 자동 절전 모드로 에너지 소모를 줄이고 컴프레서 수명 연장할 수 있어야 한다 (eco shut off 기능) 컴프레서의 자동 절전 기능의 경우 시간을 사용자의 편의에 맞게 조절 할 수 있어야 한다 (eco shut off – 1, 2, 4, 8시간 후 컴프레서 절전 설정 가능) Rotor의 lid가 없어도 사용이 가능하며, 사용 시 소음이 적어야 한다 (Optibowl design, < 56dB) 로터의 lid의 개폐 및 사용이 간편하여 실험시간을 단축시킬 수 있어야 한다 (Quick lock rotor lid) 로터, Lid, 어댑터는 오토클레이브 가능하여 유지관리가 간편해야 한다 (121°C, 20min, 1 bar) 민감한 샘플이거나 높은 정확성과 재현성을 요하는 실험의 경우, 설정한 rpm/rcf에 도달했을 때 시간이 카운팅 되는 기능이 가능해야 한다 (at set rpm) 민감한 샘플의 안정성을 위해 원심분리기의 가속/감속 속도를 줄일 수 있어야 한다 (SOFT ramp rate) 냉장 기능 작동 시 생성될 수 있는 응축수(Condensation water)를 배출 할 수 있어야 한다 (응축수 용 배출구 및 받이 존재) 1분 이내의 간단한 spin down이 가능한 별도의 작동 버튼이 있어야 한다 (short spin 버튼) 별도 계산 없이 rpm과 rcf (g값)가 간편하게 변환 가능하다 (rpm/rcf key, conversion) (rpm/rcf conversion 버튼) 작동 중 설정 값을 그대로 유지할 수 있도록 설정 잠금 할 수 있어야 한다 (Key lock 기능 존재) 안전한 작동을 위하여, Rotor를 자동으로 인식함으로써 overspeed를 방지할 수 있어야 한다 (Automatic rotor detection). Ⅱ. Specification (세부규격) 1. Max. RCF : 25,001 X g 또는 이상 2. Speed : 16,220 RPM 또는 이상 3. 최대 용량 : 48 X 1.5/2.0mL 또는 이상 4. 시간 설정 : 5 sec ~ 9:59 h & 연속 또는 이상 5. Spin down 기능 : 있음 6. 온도 조절 : -11 ℃ ~ 40 ℃ 또는 이상 7. 신속 냉장 도달 기능 : 있음 8. 가속/감속 시간 : 18/18 sec (FA-45-24-11 로터, SOFT 기능 시 : 29/31 sec) 9. 노이즈 레벨 : < 56 dB (A) 또는 이상 10. 입력 전압 : 230 V, 50 ∼ 60 Hz 11. 전력소모량 : 495 W 12. 크기 (W x D x H cm) : 31.9 x 54.0 x 25.4 13. 무게 : 30 Kg Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Fixed angle rotor / 18213 × g (12,700 rpm) / 48 × 1.5/2.0 mL 1ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담) 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 부혜진 연락처 : 064-754-3831 성명 : 배성민 연락처 : 010-2433-4348 납품장소 : 의학과 조직학교실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호	품 명	단위	수량
03	41101504	균질기 (Homogenizer)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. Dispersing elements를 쉽게 교체할 수 있는 커플링(Coupling)방식 2. 가벼운 무게와 인체공학적 디자인에 기반을 둔 사용자 친화적 설계 3. 변압기 및 어답터없이 전원에 직접 연결할 수 있는 뛰어난 이동성 4. 특별한 공구없이 stainless steel dispersing elements의 쉬운 탈부착 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 모터 정격 입력 : 125 W 2. 모터 정격 출력 : 75 W 3. 용량 범위 (H2O) : 0.0005 - 0.1 l 4. 최대 점도 : 5000 mPas 5. 속도 범위 : 8000 - 30000 rpm 6. 속도 제어 : 무단계 7. 속도 표시 : 척도 8. element 미장착시 소음 : 65 dB(A) 9. 익스텐션 암 : 8 mm 10. 익스텐션 암 길이 : 100 mm 11. 공정 유형 : 일괄형 12. 시동 시간 ON : 10 min 13. 시동 시간 OFF : 5 min 14. 치수 (W x H x D) : 56 x 178 x 66 mm 15. 무게 : 0.61 kg 16. 허용 주위 온도 : 5 - 40 °C 17. 허용 상대 수분 : 80 % 18. DIN EN 60528에 의거한 보호 등급 : IP 30 19. 전압 : 230 V 20. 주파수 : 50/60 Hz 21. 입력 전력 : 125 W Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Dispersing Element 1~50ml 1ea 2. Clamp for T10 봉Φ8, L130mm 1 ea 3. Boss Head Clamp Φ10~11mm Φ11mm 1 ea 4. Stand Φ10mm w242xd355 mm 1 ea 5. Blood Collection tube adapter 37x12.8 mm 2 set 6. Bucket (Plate Carrier Assembly) 2 set 7. Vortex Genie 2 with plug 1 ea 8. Micro Centrifuge with angle rotor 2 ea 9. PowerPac™ HC High-Current Power Supply 1 ea 10. 3D Shaker 1 ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담) 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 현진원 연락처 : 064-754-3839 성명 : 허정인 연락처 : 010-6759-0402 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호	품 명	단위	수량
04	41105102	연동펌프 (Peristaltic pumps)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 1. 가역 모터를 사용하여 시계/반시계방향 어느 방향으로 나 유체 이송이 가능함. 2. 1/10HP의 모터는 원활한 작동과 긴 서비스 수명 제공 3. 적재 가능한 ABS Plastic 외장은 기본적인 방수기능 (IP33)이 있습니다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 연동펌프 1) 펌프 스피드 : 0.02 ~ 100rpm 또는 이상 2) 펌프 유량 : 0.001 ~ 566 ml/min 또는 이상 3) 콘트롤 타입 : Digital Variable Speed 또는 이상 4) 속도 조절 : ±0.1% (0.01 rpm at 100 rpm) 5) 정역회전모터 : 가능 6) 장착 가능한 헤드수 : 4 개 또는 이상 7) 펌프 헤드 타입 : Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm 또는 이상 8) 모터 : 75와트 9) IP 등급 : IP33 10) 전원 : 90 to 260VAC, 50/60Hz, 2.2Amps 11) 크기 : 254(L) x 216(W) x 216(H) 12) 재질 : ABS Plastic and Aluminum 13) 모터 hp : 1/10 14) 원격 입출력 : 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure 2. 펌프헤드 1) 카트리지 없이 여러 채널의 저 맥동용 정량 펌프 헤드 또는 이상 2) 2-, 4-, 또는 8 Channel 헤드를 사용하여 최대 24 Channel 까지 확장 가능 또는 이상 3) 6 Roller Head : 저 맥동(Low-pulsation Flow)용으로 적합함 또는 이상 4) 재질 : Stainless steel(SS) & Anodized Aluminum with SS Rotor 또는 이상 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 타이곤 연동펌프 튜빙 8/pk 1 pk Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담) 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 고은아 연락처 : 064-754-3835 성명 : 김희영 연락처 : 064-754-3833 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호	품 명	단위	수량
05	41101504	균질기 (Ultra sonic Homogenizer)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 10 ~ 100% 까지 초음파 세기를 조절할 수 있다. 2. 초음파 동작 시간을 세기를 원하는 값으로 설정하여 저장한 후 사용이 가능하다. 3. 설정 시간만큼 동작이 완료되면, 자동으로 작동이 멈춘다. 4. 경과된 시간을 확인할 수 있다. 5. 샘플에 전달된 에너지의 값이 표시가 된다. 6. 샘플의 종류에 따라, Pulse를 조절하여 사용 가능하다. 7. 자동 tuning이 가능하다. 8. Overload 가 되었을 경우, 동작을 멈추고 장비의 안전을 보호한다. 9. 초음파 세기, 동작 시간, Pulse 조절 값을 9개까지 저장하여 자동적으로 사용 가능하다. 10. 저장한 프로그램 중 원하는 프로그램을 순차적으로 작동이 가능하다. 11. Probe check 기능이 있어서 현재 probe 상태를 확인할 수 있다. 12. 현재 작동중인 주파수를 실시간으로 모니터링 할 수 있다. 13. converter에 on/off 스위치가 있어서 작업자가 샘플을 보며 수동으로 조작 가능하다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 입력전원 : 230 V~ (± 10 %) 50/60 Hz 2. 초음파 주파수 : 20 kHz ± 500 Hz 3. 진동조절 : Automatic, resonance frequency search 4. 타이머 : 0:00:01 – 9:59:59 [시:분:초] 또는 연속동작 5. 작동모드 : Pulsating 또는 연속동작 6. Pulsation 시간 ON : 0.1 - 600초 7. Pulsation 시간 OFF : 0.2 - 600초 8. 초음파설정모드 : Amplitude 또는 power 9. 초음파세기조절 범위 : 10 - 100 % 10. 초음파세기표시 : 디지털 11. 샘플에 전달되는 에너지값 표시 : kJ 12. 프로그램 저장 개수 : 9 13. 입력장치 : 멤브레인 키 14. 디스플레이창 : LCD 그래픽 디스플레이 15. 보호등급 : IP 30 according to DIN EN 60529 Ⅲ. Composition (제품구성) 1. Ultrasonic generator 2. Ultrasonic converter 3. Cup Horn (BB 6) and Microtube Holder (EH 6) 4. hose for cooling water 5. Plate stand 6. Sickle spanner HS 40/42 7. Heavy duty converter clamp 8. Sound proof box 9. Operation manual Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담) 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 고관표 연락처 : 064-754-8163 성명 : 배주영 연락처 : 064-754-8039 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성

2) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 시스템 성능의 우수성

3) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품일정계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 시스템 하자보증 및 인력운영 계획

2) 신속 AS 대응 가능여부

3) 품질보증계획의 적정성

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출

(단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외)

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A- BBB+ BBB0	A1 A2+ A20 A2- A3+ A30	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급) BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급) BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급) BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급) BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	9.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	7.0

* 공동수급으로 입찰에 참가한 경우에는 대표기업의 신용도를 평가한다.

※ [주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우, 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우, 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우, 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하

붙임 6

서   약   서

과 업 명 :

귀 기관에서 공모하는 상기 과업명의 제안서 평가와 관련, 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 아        래 -

가. 제출된 제안서와 제안서 요약본은 상호 일치하고 사실에 근거하며, 만일 제안서 자료 및 발표내용이 허위로 판명될 경우에는 제안업체 선정에서 제외하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

나. 관련 규정에 따라 구성된 평가위원회의 평가위원, 평가방법 및 평가기준에 대해서는 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.   .   .

주  소 :

업체명 :

대표자 :                      인

제주대학교 총장 귀하