제 안 요 청 서

2025.  5.

제주대학교 실험동물센터

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요 .......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요 .......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가 ...............................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석......................................................................................................4 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................4 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................4 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

3.5 납품 및 현장설치 등...............................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................5 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................5 page

3.9 시운전............................................................................................................................................5 page

3.10 보증..............................................................................................................................................5 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................5 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업 안내

1.1 사업개요

○ 사업명 : 2025학년도 실험동물센터 실험·실습 기자재 구축 장비 구매

○ 사업예산 : 금1,996,940,000원(금일십구억구천육백구십사만원)

1.2 공급 개요

○ 기기명 및 수량: 고압증기멸균기 등 2종, 총 8대 (장비별 규격서 참조)

○ 공급내역 : 장비 및 악세서리(규격서 적합), 현장설치 후 시험 운전, 교육

○ 설치장소 : 제주대학교 실험동물센터 내 지정 장소

○ 계약기간 : 계약 후 360일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매 방법 : 조달청 제한 입찰

○ 입찰 방법 : 규격·가격 동시 입찰

○ 평가 방법 : 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가 항목 및 배점 : 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입찰참가자격 (아래의 입찰참가자격 요건을 모두 갖춘 자이어야 합니다.)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격등록 규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전날까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰 참가 자격으로 등록한 자

- 입찰 참가 자격등록 마감일 시까지 고압증기멸균기(세부품명번호 : 4228150802)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰 참가 등록한 자

○ [의료기기제조업(5309)] 업종 또는 [의료기기판매업(5312)] 업종 또는 [동물용 의료기기제조업(5392)] 업종 또는 [동물용 의료기기판매업(5330)] 업종을 등록한 자

1.5 제출 방식(국가종합전자조달시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출 서류

구분	제출 서류	비고
제안서 (규격 비교표)	① 제안서, 규격 비교표 및 업체 현황 등(붙임3, 4) 각 1부 ② 제품 카탈로그 1부 ③ 시스템 유지보수 및 인력 운영 계획서 1부	각 1부
입찰 참가서류	① 기업 신용평가서 1부 ② 청렴계약 이행 각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- 국가종합전자조달시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자 제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성할 수 있습니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격 기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청 사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)들의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 실험동물센터 양서진 주무관(064-754-3099)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사 기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반 부문
1. 제안사 경영 상태	o 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, o 주요 사업 분야 및 해당 사업과의 관련성 등	붙임 4 작성
	o 신용 평가 등급 확인서 제출	신용 평가 등급 확인서
Ⅲ. 기술 부분
1. 장비 사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부 사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서(규격비교표 작성)와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
2. 품질 및 기술 신뢰도	o 해당 장비의 공식 공급 또는 제조업체 여부, 기술/품질인증(국제규격 표준지침 충족 인증서 제시) o 해당 사업과 제시된 장비의 적합성 o 제품 성능의 우수성 o 제품 구성의 적정성, 안정성, 효율성	붙임 3 작성 및 자체 서식
Ⅳ. 관리 부문
1. 하자보증 (유지보수) 계획	o 장애 발생시 긴급 A/S 대응 방안 (연락 체계, 대응시간, 인력 투입 등) o 정기 유지 보수 체계의 명확성, 실행 가능성 및 현실성 o 부품 수급의 용이성 o 기술인력의 배치 및 인력 운영 계획, 기술인력의 교육 이수 내용	제안서 (자체 서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시 o 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성 o 납품 후 기술 교육 계획 o 자격, 교육 이수 완료 기술 인력의 구성 여부	제안서 (자체 서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비 도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 7인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다. (비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서 평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가 결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가 결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가 결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가 결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자 조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가 결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약 내용 및 이의의 해석

- 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관의 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비 부품, 소모품 등은 계약 사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만, 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만, 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완 효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시험 운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상 동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시험 운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고 장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반 중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 때는 이에 대한 사후 처리 및 원형복구는 납품업체의 책임하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동 조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않은 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 납품 및 현장설치 등

- 설치 작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비 설치 후시험 운전 완료 시까지 제반 안전대책을 수립 하여 안전에 대비하여야 합니

다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권) 등의 권리보호에 따른 문제점이 발생하지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리 책임은 납품업체에서 있습니다.

- 동 장비의 설치 완료 및 하자담보책임기간 완료 후 본 장비에 대한 지식재산권은 우리 기관과 납품업체가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 하며, 이와 관련한 사항은 (계약예규) 물품 구매(제조) 계약일반조건에 따릅니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요시 교육 이수 완료 기술 인력에 의한 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시험 운전

- 납품업체는 시험 운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시험 운전 계획서 및 시험 점검표(평가 항목, 사양서, Catalogue 등) 를 제출하고 감독관 입회하에 시험 운전을 시행하여야 합니다.

- 시험 운전 불합격 시에는 즉시 결함 부분을(평가 항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영 부서에서 인수(검수)한 후 2년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증 서비스를 제공해야

합니다.

- 장비의 하자 담보 기관내에는 적정 교육 이수 완료 인력이 제주도 내 상주 하여, 야간, 주말 등 긴급 A/S 발생에 대응할 수 있도록 조치 하여야 합니다.

- 이 기간 내에 소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료하여야 합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출 기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행 조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 합니다.

- 제반 제출 서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당 업자 제재 대상임을 참고하여 주시기를 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

세부품명번호)	기 자 재 명		단위	수량
2318158801	국 문	상자세척기	SET	2
	영 문	Cage & Rack Washer
1. 용도 - 이 기기는 동물실험실에서 사용하는 Cage, Rack, Bottle 등을 전용으로 세척하는 장비로서, 물을 heating시켜 세척 및 헹굼의 관로를 통하여 사각지대 없이 Cleaning 하는 장비이다. 2. 장비 구성 1) Cage & Rack washer (single door) 2대 2) Rodent Cage Universal Rack 2대 3) Bottle basket wash rack 2대 4) USB port 2 ea 5) Operating & Service manual 2 ea 3. 규격 1) 챔버 재질 : stainless steel AISI 316L 동등 이상 2) 외부 크기 : W2,600 × D2,600 × H2,700 (mm) 이하 3) 내부 크기 : W1,100 × D2,000 × H2,000 (mm) 이상 4) Pit 깊이 : 100mm 이하 5) 도어 : Single Door, Hinged 타입 6) 중량 : 2,000kg 이하 (장비 작동 시) 7) 표준 사이클 시간 4분 이내 8) 온도 - 표준 세척 50℃~60℃ - 표준 린스 80℃~90℃ 9) 소비량 - 전기 : 10kW 이하 - 물 : 최대 100 liter / min 이하 - 스팀 : 350kg / hour 이하 10) Loading 당 세척 용량 : Rat Cage 40ea, Mouse Cage 80ea 이상 4. 특징 1) Material - 챔버의 내부는 stainless steel AISI 316의 재질로 되어 있으며, Loading floor, 펌프와 노즐 또한 316L 이상의 재질로 되어야 한다. 매끄러운 모서리로 제작되어 이물질 및 박테리아의 번식을 방지 하 여야 한다. 2) Door - 도어는 관찰이 용이한 안전유리로 되어 있으며 열에 의한 화상을 막기 위해 완벽하게 밀폐되어 있어야 한다. - 도어에는 세척 사이클 동안 챔버를 견고하게 하도록 일체형 팽창 개스킷이 장착되어 있어야 한다. 3) Washing system - 세척과 린스에 사용되는 물은 분리된 파이프로 공급해 교차오염의 가능성을 방지하여야 한다. - 상하 운동을 하는 암(Oscillating arm)과 세척에 사용이 되는 노즐은 한쪽에 50개씩 총 100개 이상 있 으며, 린스에 사용되는 노즐은 한쪽에 20개씩 총 40개 이상 이어야 한다. - 노즐을 통해 챔버 내부의 모든 부분을 사각지대 없이 완벽하게 분사되어야 한다. - 노즐은 청소 및 유지보수를 위해 쉽게 분해 되어야 한다. - 세척탱크와 린스 탱크가 분리되어 있고 린스에 사용된 물은 세척시 열원으로 재사용되어 사이클 종 료후 물을 채우는 시간과 가열시간 없이 바로 다음 사이클을 진행할 수 있어야 한다. - 50~60℃의 세척수와 80~90℃의 고온의 헹굼수를 적용하여 세척력을 극대화하여야 한다. - 세척, 린스, 세제 공급 등의 각 단계별로 적절한 수압을 유지할 수 있는 pump가 있어야 한다. - 세척 주기의 공정 제어를 통하여 지속적인 결과를 보장할 수 있어야 한다. - 세척기는 물병 세척을 위한 전용 카트가 장착될 수 있어야 한다. 5) Filter system - 세척수를 여과하여 챔버 내부를 깨끗한 상태로 유지 시킬 수 있는 시스템 이어야 한다. - 청소를 위해 필터를 쉽게 제거할 수 있어야 한다. 6) Chamber - 챔버 내부로 세척물을 안전하게 적재하기 위해 챔버 바닥에는 위치 조절이 가능한 가이드레일이 설치되어 있어야 하며, 챔버 내부 관찰이 용이한 방수용 LED가 설치되어 있어야 한다. - 사용자의 안전을 위하여 챔버 내에 안전장치가 설치되어 있어야 한다. 7) Chemical dosing - 2개의 세제를 연결할 수 있는 펌프가 있으며, 적정한 용량의 세제를 지속적으로 공급하는 펌프가 장 착되어 있으며 color touch screen을 통해 세제의 유무 및 알람을 확인할 수 있어야 한다. 8) Controllers /Touch Screens - PLC 마이크로프러세서는 수위 센서, 압력 변환기, 온도 프로브 등 실시간 모니터링을 위한 자동 진단 기능이 있어야 한다. - PLC 마이크로프로세서는 최대 50개 이상의 프로그램을 저장할 수 있어야 한다. - 백업 및 복원을 위한 USB 포트 및 이더넷 연결이 장착되어 있어야 한다. 9) Fan - 사이클의 마지막에 챔버 내 증기 배출을 위한 팬이 있어야 한다. 10) 안전 사항 - 비상 상황을 위한 비상정지 스위치가 설치되어야 하며, 가동 즉시 장비가 정지되며, 문을 열 수 있어 야 한다. 11) Control box - 전기 컨트롤 박스는 물 또는 수증기와 접촉하지 않도록 완벽히 보호되어 있어야 한다. 12) A/S - 용이한 A/S를 위하여 파이프 배관은 나사 체결 타입이 아닌 클램프 체결 타입이 적용되어야 한다. 5. 기타 조건 1) 제품 하자담보책임기간 : 2년 2) 납기 : 계약일로부터 360일 이내 3) 납품 조건 : 현장설치도 4) 납품 및 현장 설치 전 발주처에 제작 승인도를 제출하여 승인받은 후 현장설치를 진행한다. 5) 현장에서 조립함을 원칙으로 하고 사용자와 협의에 의해 설치한다. 6) 납품업체는 기기 운용에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반 경비 납품업체 부담). 7) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 실험동물센터 요구자 성명 : 양서진 연락처 : 064-754-3099 납품 장소 : 실험동물센터 지정 장소 ※ 납품 전 수요 부서를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

세부품명번호)	기 자 재 명		단위	수량
4228150802	국 문	고압증기멸균기	SET	6
	영 문	Autoclave
1. 용도 - 청정구역으로 반입이 되는 시험기기 및 사육케이지 등을 고압증기로 멸균하여 청정구역의 청정도를 유지하며, 교차오염을 방지하기 위한 장비이다. - 멸균물 수납시의 작업성을 고려하여 챔버 바닥과 floor 바닥이 수평이어서 Floor Cart를 직접 수 납 가능한 구조로 되어 있다. 2. 장비 구성 1) 본체 DOUBLE DOOR, Floor Loading Type(1,000Liter 이상) 6 대 2) 플로워로딩 카트(5대) 6 세트 3) 상·하, 측면 판넬 마감 6 대 4) Printer paper Roll 6 Roll 5) Service & User manual 6 ea 3. 규격 1) 본체 DOUBLE DOOR, Floor Loading Type(1,000 Liter 이상) 2) 외부 크기 (WxDxH) : 1900 x 2000 x 2700(mm) 이하 3) Chamber 재질 : AISI 316L stainless steel 동등 이상 4) Door 재질 : AISI 316L stainless steel 동등 이상 4. 특징 1) 챔버 - Chamber 내구성. 내 부식성 및 청결성, 유지를 위하여 AISI 316L 솔리드 스테인리스 스틸 플레이트 Ra <2µm (Ra <80µ 인치) 마감되어 있어야 한다. - 용기의 외부 단열은 무독성 섬유를 사용하며, 열 방출과 소음을 줄여 제작되어야 한다. 2) 도어 시스템 - 도어는 용접 없이 스테인리스 스틸 AISI 316L로 제작. - 도어는 자동으로 작동하며, 작업자의 안전을 위해 고감도 안전장치가 있어야 한다. - 도어의 패킹은 압축 공기 또는 증기에 의해 도어에 밀착되어 챔버의 견고성을 보장할수 있어야 한다. - 수평으로 작동하는 슬라이딩 도어 방식으로 제작되어야 한다. 안 - 안전 및 멸균한 멸균 품의 오염방지를 위한 도어 인터록 기능을 내장하고 있어야 한다. 3) 배수 냉각과 물 절약 시스템 - 진공 펌프를 통해 흡입되기 전 챔버 드레인의 열을 감소시키는 열교환기(급수)가 장착되어 진공 펌프에 냉수를 공급하는 2단 탱크는 온도 조절 밸브에 의해 작동되며, ‘Water Economizer’는 열을 교환하여 응축수를 식혀 더 적은 물로 최대 50%의 물 소비를 줄이는 데 도움이 되도록 장착되어야 한다. - 배출 전 배수의 온도를 60°C/140°F 이하로 냉각시켜 배출하여야 한다. - 전체 시스템(탱크, 열교환기 등)은 스테인리스 스틸 AISI 316L로 제작되어야 한다. 4) PLC 기반 제어 시스템 - 제어 시스템은 입력/출력 모듈, 산업용 PLC와 프린터로 구성되어야 한다. - 7인치 터치스크린 디스플레이 조작 패널로 작동되어야 한다. - 터치스크린을 통해 배관, 밸브, 전기 부품 및 배선에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. - User Interface는 영어와 한글이 가능해야 한다. - 장비를 추적할 수 있는 시스템에 연결하기 위한 이더넷 포트가 설치되어 있어야 한다. 5) HMI 기능 : 4단계 접근 권한을 부여 할수 있어야 한다. - Operator : 기계를 켜고 끄고, 사이클을 실행하고, 중요하지 않은 알람을 재설정하고, 문을 열고 보고서를 수동으로 인쇄할 수 있어야 한다. - Supervisor : 운영자 수준 외에도 이 수준에서는 장비의 기본 기능(기록 및 설정), 날짜, 시간, 운영자 목록, 사이클 사용자 지정 등에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있어야 한다. - Maintenance Technician : ‘Supervisor’와 동일한 기능을 수정할 수 있지만 사용자 정의 가능한 사이클과 기계 매개 변수를 수정 할 수 있어야 한다. - Administrator : 장비를 완전히 제어하고 사이클을 편집할 수 있어야 한다. 6) 안전 - 멸균기에는 안전 잠금장치가 장착되어 있어 도어가 완전히 닫히기 전에는 작업자가 프로그램을 시작할 수 없어야 한다. - 장비가 가동 중에는 자동으로 도어가 잠기며, 사이클 완료 또는 챔버의 압력과 온도가 정상화될 때까지 임의로 열 수 없어야 한다. - 비상 발생 시 작동을 정지시키는 비상 버튼이 있어야 한다. - 정격 압력 이상 되지 않도록 제한 하는 압력 완화 밸브가 있어야 한다. 7) 바닥 로딩 카트 방식 - 바닥과 챔버의 단차가 없어 작업자가 카트를 챔버로 직접 이동하여 멸균물을 넣을 수 있는 플로워 로딩 카트 방식이 적용되어 있어야 한다. (피트 300mm 이하) 8) 온도 프로브 - 챔버 드레인에 설치된 온도 프로브는 사이클 동안 챔버 내부의 온도 변화를 모니터링 할수 있어야 한다. - 재킷 내부의 온도를 모니터링하기 위해 재킷에 설치된 단일 프로브 있으며, 전체 사이클 동안 부하의 온도를 모니터링 할수 있어야 한다. 9) 변수 보정 - 조작 패널과 PLC 소프트웨어를 통해 모든 온도 프로브와 압력 센서를 개별적으로 교정할 수 있어야 한다. ( 단, 이 작업은 자격을 갖춘 기술자가 수행하여야 한다.) 10) 싸이클 구성 - 멸균기는 134°C/273.2°F 및 121°C/249.8°F의 사이클이 공장 출고 시 세팅되어 있어야 한다. - 챔버 내부 온도는 모든 부품에서 균일하며 온도 편차는 0.5°C/32.9°F 미만이어야 한다. - 제염 사이클 (BSL2 관련) : 오염 처리용으로 사용되며, 챔버의 응축수는 배출시키지 않고, 바닥 배수부는 필터에 의해 처리할 수 있어야 한다. - Vacuum Leak Test, Bowie-Dick Test, Gravity cycle, Liquid cycle 등 기본 6개 싸이클이 저장되어 있어야 한다. 11) 챔버 및 내부 도어 Polishing 마감 - 챔버 및 내부 도어 Polishing 마감은 Ra<0.51 µm(Ra<20 µ 인치) 이어야 한다. 12) 바이오씰 - 장비의 Seal 마감은 기밀이 유지되도록 하여야 한다. 13) AISI 316L 스테인리스 스틸 프로세스 증기 습식 배관 - 멸균기 증기 배관은 316 스테인리스 관으로 설치되어야 한다. 14) 표준 지침 - 2006/42/CE(기계류 지침) - 2014/30/EU(EMC 지침) - 2014/68/UE(PED) 표준을 충족해야 한다. 5. 기타 조건 1) 제품 하자담보책임기간 : 2년 (소모품성 부품 제외 - Door gasket, Air filter) 2) 납기 : 계약일로부터 360일 이내 3) 납품 조건 : 현장설치도 4) 납품 및 현장 설치 전 발주처에 제작 승인도를 제출하여 승인받은 후 현장설치를 진행한다. 5) 납품업체는 기기 운용에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반 경비 납품업체 부담). 6) 에너지관리공단(KEA) 압력용기 인증 설치 검사를 한다. 7) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 실험동물센터 요구자 성명 : 양서진 연락처 : 064-754-3099 납품 장소 : 실험동물센터 지정 장소 ※ 납품 전 수요 부서를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성(적합성)

2) 제안의 범위 및 목적물의 특징과 장점

3) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	17	14	11	8

기술·지식 능력

(25)

1) 공고 규격과의 적합성

2) 기술성 평가

- 해당 장비의 공식 공급업체 여부,기술/품질인증(미국, 유럽 연합 표준지침 충족 인증서 제시 여부)

- 사업 목적과의 적합성

3) 제품 성능의 우수성

4) 제품구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
25	22	19	15	11

교육훈련 능력 등 (20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품계획 및 일정

3) 납품 후 기술 교육 계획

4) 자격, 교육 이수 완료 기술 인력의     구성 여부

우수	양호	보통	미흡	취약
20	17	14	11	8

검수유지

보수능력

(25)

1) 해당 장비 품질 보증 계획, 기간

2) 향후 성능향상(업그레이드) 방안

3) 신속 A/S 대응 가능 수준

- 긴급 A/S 발생 등 대응계획 및 절     차 제시 여부

4) 품질 보증계획의 적정성

5) 주요 부품 수급계획

우수	양호	보통	미흡	취약
25	22	19	15	11

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(22점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하