제 안 요 청 서

2025.  5.

제주대학교 의과대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (일반 및 교체) 2025학년도 의과대학 실험실습기자재  유전자증폭기 등 7종 구매

○ 사업예산: 금110,310,000원(금일억일천삼십일만원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 유전자증폭기 등 7종 (장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 의과대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약후 120일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 조달청 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 유전자증폭기(세부품명번호 : 4110630701)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서, 규격비교표 및 업체현황 등(붙임3,4) 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부 ④ 기업신용평가서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 의과대학 행정실 양선형주무관(064-754-8005)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증(유지보수) 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 6인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 동 장비의 설치완료 및 하자담보책임기간 완료 후 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 합니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
01	4110630701 (41106307)	유전자증폭기 (중합효소연쇄반응(PCR)최적화제품 )	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1) 5.7”고해상도 터치 스크린 방식의 손쉬운 programming을 가지고, 쉽게 프로그램 구동을 할 수 있어야 한다. 2) Graphical programing 으로 쉽게 protocol 세팅 가능하며, long PCR, fast PCR, RT-PCR등 표준 protocol이 내장되어 있어야 한다. 3) USB flash drive 이용이 가능하여 쉽게 protocol 전달할 수 있어야 한다. 4) 다양한 reaction volume (최대 100 ㎕) 가능해야 한다. 5) 25℃ 온도 범위 내에서 8줄 gradients 설정이 가능해야한다. 6) Dynamic ramping 방식에 의해 gradient 온도별로 일정한 incubation time 유지 7) 온도 구배 이용으로 훨씬 빠르고 정확한 PCR 조건 적합해야한다. 8) 4℃/sec의 빠른 ramping rate으로 시간 단축과 compact한 디자인이어야 한다. 9) Glove 착용 중에도 가능한 압전 방식의 터치스크린이어야 한다. 10) 기기 미사용 시, 자동 전원 절약 모드 설정이 가능해야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) Ⅰ 온도 구배 중합효소연쇄반응 장치 1. 전원 100-500 VAC, 50-60 Hz: 220-240VAC, 50-60 Hz; 670 W maximum 2. 디스플레이 5.7” VGA color touch screen 3. 포트 1 USB A 4. 퓨즈 Two 6.3A, 250V, 5 x 0 mm 5. 메모리 500 typical programs onboard unlimited with USB flash drive expansion 6. 크기(W x D x H) 각 50cm 이하 7. 무게 12kg (20lb) 이하 8. 온도컨트롤 모드 Calculated and block 9. PCR 라이센스 가능 10. 프로그래밍 옵션 Step-based graphical 11. 리포트 Exportable run logs, system logs 12. 내장 인큐베이션 가능 13. 샘플 용량 96 x 0.2 ml tubes, 0.2 ml tube strips, 1 x 96-well plate 14. 최대 램핑 비율 3℃/sec 이상 15. 평균 램핑 비율 2℃/sec 이상 16. 온도범위 4-100℃ 17. 온도 정확도 ±0.5℃ of programmed target 이하 18. 온도 분포도 ±0.5℃ well-to-well within 30sec 이하 of arrival at target temperature 19. 온도 구배 가능 20. 온도 구배 정확도 ±0.5℃ of programmed temperature 이하 21. 온도 구배 분포도 ±0.5℃ well-to-well (within row) 이하 within 30 sec 22. 온도 구배 범위 30-100℃ 23 온도 차이 범위 1-25℃ Ⅲ. Accessories (악세사리) 1) 튜브 지지 링 1 ea 2) Instruction Manual 1 ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 장보근 연락처 : 064-754-8102 성명 : 김혜성 연락처 : 010-4378-7275 납품장소 : 의과대학 2호관 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
02	4111170401 (41111704)	현미경용조명장치	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 휘도 LED 조명장치여야 한다. 2. 두가닥 더듬이형 광섬유 케이블이어야 한다. 3. 시료가 열손상을 받지않는 냉광 조명이어야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 조명장치 - 고휘도 LED 조명장치 또는 동등이상 - 두가닥 더듬이형 광섬유 케이블 또는 동등이상 - 120배 관찰에 충분한 광량 또는 동등이상 - 2만시간 사용 가능 또는 동등이상 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 전원장치 1 개 Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 고은아 연락처 : 064-754-3835 성명 : 김희영 연락처 : 064-754-3833 납품장소 : 의과대학 1호관 해부학실습실 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
03	4110440101 (41104401)	일반중력대류배양기 (CO2 Incubator)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) - 세포의 종류에 따라 배양기내부의 온도를 조절 및 일정하게 유지할 수 있어야 한다. - 세포증식에 필요한 CO2를 조절 및 유지하는 기능을 보유하고 있으며 더불어 pH의 변화를 최소화 하는 기능과 습도 유지 기능 등을 모두 포함하고 있어야 한다. - 자체멸균기능을 보유하여 챔버 내의 오염을 방지할 수 있고, 챔버의 정화에 도움이 되어야 한다. - 100% 헤파필터 된 공기를 공급받을 수 있는 Hepa Filter System이 있어야 한다. - CO2 Sample Port는 사용의 편리성을 위하여 전면 유니트에 부착되어야 한다. - Inner door 스위치와 CO2 자동 Shot off 기능이 있어야 한다. - 챔버를 관통하는 억세스포트가 있어야 한다. - 사용자가 언제라도 내부, 외부 Door의 열리는 방향을 좌,우로 자유롭게 바꿀 수 있는 Door System이어야 한다. - 미생물학적 Filter들은 Gas 인입부, Sample port등에 장착되어 있어야 한다. - 챔버 내부에 HEPA Filter System이 장착되어 있어 Door Open/close시 Chamber로 인입된 공기를 Clean bench수준으로 1분 이내에 class 100 수준으로 정화시키는 기능이 있어야 한다. - 마이크로프로세서 콘트롤 시스템 * CO2와 온도알람은 자유롭게 설정, 프로그램 입력할 수 있어야 하며 설정치에 도달하거나 설정치 이상을 지날 경우 알람 원인이 모니터에 문자로 표시 되어져야하며 청각적 신호가 울려야 한다. * 독립적인 Over temperature 안전 알람기능이 있어야 한다. * Chamber내부의 청결도가 문자(Class100)로서 표시 되어야한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 콘트롤러 : 마이크로프로세서 콘트롤/모니터링시스템 * CO2, 온도는 Digital LED 표시기에 나타나야한다. * LED 표시기와는 별도의 문자메시지 모니터가 장착되어야 한다. * 12개의 문자를 표시할 수 있는 문자메시지 모니터는 제어상황, 셋포인트, 알람 원인 등을 문자로 나타낼 수 있어야 한다. * 자가진단 기능이 있어야 한다. 2. GAS 입력부분과 샘플포트에는 미생물학적 필터가 장착되어 있어야 한다. 3. 챔버 내부 모시리 부분은 라운딩 처리되어 오염제거가 용이하여야 한다. 4. 챔버 내부에는 1분 안에 Clean Bench(class 100)수준으로 공기를 정화 시킬 수 있는 HEPA filter Airflow 시스템이 장착되어 있어야 한다. 5. 내부, 외부 Door는 열리는 방향을 사용자가 자유롭게 좌측 또는 우측으로 바꿀 수 있어야 한다. 6. 외부에 AVR을 설치하지 않고도 180volt 에서 250Volt까지 사용할 수 있어야 한다. 7. UL, CSA, CE, ISO9001 인증된 제품이어야 한다 8. Type : 140℃ 멸균 Type. 9. 온도범위 : +5℃ above ambient to +50℃(122℉) 10. 온도의 안정성 : 온도센서 : 초정밀 Thermoster 온도제어 : ±0.1℃ 11. CO2 제어 : ±0.1% 12. 습도쟁반 : 3리터 13. 선반크기 :18.5"x18.5" (47.0x47.0cm) 14. 챔버용량 : 170L 이상 15. 전원 : 180-250VAC, 50/60Hz, 1PH, 1.5FLA 16. 크기 : 외부크기:66.3Wx97.8Hx62.7cm 내부크기 : 54.4Wx68.1Hx50.8F-Bcm Ⅲ. Component(구성요소) 1. 배양기 본체 1set 2. 설치 부속품 1pk Ⅳ. Accessories (악세사리) 1. 가스조절기 1ea 2. CO2 가스 및 실린더 1set Ⅴ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 정영배 연락처 : 064-754-8113 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
04	4110390401 (41103904)	탁상형 냉장 원심분리기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 다양한 용도로 사용 가능한 원심분리기로 여러 연구 분야에 적용하여 사용이 가능해야 한다. 냉장 조건으로 온도에 민감한 시료를 보호하여 최적화된 환경에서 사용이 가능해야 한다. 탁상형으로 실험용 테이블 위에 설치가 가능하여 효울적인 공간 사용이 가능해야 한다. 여러 가지 튜브를 적용할 수 있도록 로터를 적용할 수 있어야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 최대 회전수 (RPM) : 5,000 rpm (Fixed angle) / 5,000 rpm (Swing-out) 최대 원심력 (RCF) : 3,983 xg (Fixed angle) / 4,218 xg (Swing-out) 최대 허용 용량 : 10 x 50ml/conical 50ml, 24 x 15ml (Fixed angle) / 4 x 100ml, 4 x 2 x conical 50ml, 4 x 8 x vacutainer tubes, 2 x 2MTPs (Swing-out) 가/감속 단계 : 9/10 steps 온도조절 범위 : -10℃ ~ 40℃ 시간설정 범위 : < 10 hr, Pulse or Continuous Time counting : Selectable, at set speed or from starting 프로그램 저장 : 100 Imbalance cutoff / tracking : 가능 로터 인식 : 자동 규격(W x D x H, mm) : 584 x 551 x 317(705/ 문 열었을 경우 높이) 무게 : 65 Kg 전력 : 900VA 전원 : 210V~240V, 50/60Hz 모든 volume의 vacutainer tube 32개를 한번에 사용 가능 16) At set speed" time counting기능으로 정확한 실험 가능 17) UV resistant 표면과 Stainless steel 챔버로 청소가 용이 18) 본체의 사이드포켓에 T-tool과 저울 보관 가능 19) 2중 steel 구조로 안전성과 내구성이 뛰어남 20) 매우 조용하고 안정적인 작동 Ⅲ. Component(구성요소) 1. 원심분리기 본체 1set 2. 스윙 로터 100ml-4ea 1set 3. Round Bucket, 4/set 1set Ⅳ. Accessories (악세사리) 1. Rack for 15(3),10(5),7(5)ml tube 1 box 2. Flat bottom bucket, 15mlx8용 5 ea 3. 15ml Conical Round Bucket, 4/set 1 set 4. 50ml Conical Round Bucket, 4/set 1 set 5. Spin Down Centrifuge, 2 set -13,500rpm / 1.5ml*12ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 오재성 연락처 : 064-754-8129 성명 : 양선형 연락처 : 064-754-8005 납품장소 : 의과대학 1호관 해부학실습실 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	품 명	단위	수량
05	4110300501 (41103005)	실험실용초저온냉동고	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 용도 - 세포 및 혈액과 시약, 생체 시료등을 -80도 이하의 초저온 환경에서 장기간 안전하게 보관할 수 있어야 한다. - HC냉매 및 인버터 제어 냉각회로가 적용된 친환경 냉동고여야 한다. 2. 기존 Insulation Panel보다 더 진보된 단열재가 적용되어, 보편적인 초저온 냉동고의 외부 크기 대비 더 넓은 내부 공간을 가지고 있어야 한다. 3. 친환경 천연냉매 와 인버터 제어 방식의 컴프레셔로 구성된 이원냉각회로가 배치되어, 기존 모델 대비 유지비용 절감 효과가 있어야 한다. 4. 단열 효과와 친환경 냉매 및 인버터 냉각회로가 있어 우수한 온도 복구 및 안정적인 온도 분포도를 유지 할 수 있어야 한다. 5. 작동 상태의 모니터링 기능을 통해 안정적인 작동 환경을 유지 하는데 참고 할 수 있어야 한다. 6. 작동 상태의 모니터링 기능은 공급 전압, 외부 온도, 컴프레셔의 과부하 정도를 실시간으로 감지 하여 허용범위 초과 시 알림 메세지와 코드로 표시할 수 있어야 한다. 7. 본체의 도어 밀착부 주변에 적용된 Hot gas bypass line과 5중 접합 가스킷으로 도어 주변의 냉기 손실 및 성에 발생을 줄일 수 있어야 한다. 8. 제어판넬은 설정값과 작동 상태 그리고 알람 등의 모든 메시지가 한 화면에 표시되어 조작이 간편해야 한다. 9. 일정 주기로 온도 및 도어개폐 데이터를 저장할 수 있어야 한다. 10. 제어판넬에서 그래프 형태로 날짜별 데이터 확인이 가능해야한다. 11. 저장된 데이터와 알람 이벤트는 USB port를 통해 USB 메모리에 내려 받기가 가능해야한다. 12. 도어 개폐 시 발생되는 음압 현상을 빠르게 해제하기 위해 수동 해제 포트 적용. 13. 분리가 쉬운 Air filter가 적용되어 Condenser로 유입되는 이물질의 청소 및 세척등의 유지관리가 용이해야 한다. 14. 온도 및 자가진단 기능을 통한 센서 이상등의 알람 외에도 팬모터와 알람용 배터리 교체 시기 알림 기능이 포함되어 있어야 한다. 13. 단열재가 적용된 내부문은 기본 2개에서, 옵션으로 최대 4개 까지 변경이 가능해야 한다. 14. 챔버 내 깊이(세로)가 600mm 이하여야 한다. 15. IQ/OQ 밸리데이션 표준 수행 제품이어야 한다. (온도맵핑 : 72hrs, 9-point) 16. EU 및 KFDA 의료기기 인증 제품이어야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 외부 규격(가로 x 세로 x 높이) : 1030 x 882 x 1993 mm 또는 동등이상 2. 내부 규격(가로 x 세로 x 높이) : 870 x 600 x 1400 mm 또는 동등이상 3. 유효 내용적 : 729 ℓ 또는 동등 이상 ( 2"BOX : max. 576pcs 또는 동등 이상) 4.. 선반 : 스테인레스 스틸 강판 (선반 당 부하 : 최대 50kg) 5. 선반 개수 : 3개 또는 동등 이상 6. 외부 재질 : 아크릴 마감 아연도금 강판 7. 내부 재질 : 아크릴 마감 아연도금 강판 8. 온도 조절 범위 : -50℃ ~ -86℃ 또는 동등 이상 9. 최대 냉각 성능 : -86℃ 또는 동등 이상 (실온 30℃, 무적재) 10. 도어 : 1 x 단열형 외부도어 / 2 x 단열형 내부도어 또는 동등 이상 11. 잠금장치 : 자물쇠 적용 가능 외부도어 손잡이(열쇠포함) & 설정변경 방지 Key 또는 동등 이상 12. 단열재 : VIP plus + Rigid polyurethane foamed-in-place 또는 동등 이상 13. 온도 제어 : 마이크로프로세서 제어 시스템 또는 동등 이상 14. 온도 센서 : Pt 1000Ω 또는 동등 이상 15. 컨트롤러 : 7“ 감압식 LCD 터치 패널 및 USB 스틱 장착 port 또는 동등 이상 16. 음압 해제 : 수동 해제 포트 또는 동등 이상 17. 억세스 포트 : 직경 17mm x 3 또는 동등 이상 18. 냉각 회로 : 인버터 제어 방식, 이원 냉각 회로 (Cascade cooling circuit) 또는 동등 이상 19. 컴프레셔 : 2 x 750W, Hermetic rotary 타입 또는 동등 이상 20 냉매 : HC(천연냉매), R-290(High) & R-170(Low) 또는 동등 이상 21. 안전 장치 : 컴프레셔 과부하 차단, 설정 잠금 기능, 알람배터리/팬모터 교체시기 알림, Status Alert, 자가 진단 기능 또는 동등 이상 22. 알람 장치 : 고/저온 알람 경보 및 깜박임, 도어 열림 경보 및 깜박임, 전원공급 실패, 센서 이상 또는 동등 이상 23. 무게 : 278kg 또는 동등 이상 24. 최대 입력 전류 : 5A 이하 또는 동등 이상 25. 소음 : 52 dB (Ambient noise : 20dB) 또는 동등 이상 26. 전원 : 220V 60Hz Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 사용자 매뉴얼 x 1BOOK 2. 시료 보관용 2인치 렉 10 ea 3. 스크래퍼 1 pc Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 부혜진 연락처 : 064-754-3831 성명 : 배성민 연락처 : 010-2433-4348 납품장소 : 의학과 조직학교실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세 부 품 명	단위	수량
06	4110481601 (41104816)	진공또는원심농축기 (원심농축기)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 냉각코일이 내장되어 있어 냉각수를 순환 시킬수 있으며, 열에 약한 생화학 시료도 4℃~의 저온 상태로 내부 온도를 유지하여 저온으로 농축이 가능한 제품이어야 한다. 2. 챔버 내의 청소가 쉽도록 로터는 간단히 탈부착 할 수 있어야 한다. 3. 15·50mL 원심관용의 로터를 사용할수 있어야 한다. 4. 회전 시작시와, 회전 정지시의 급가속 급정지를 방지하는 방식으로 급격한 회전에 의한 내부 용기 및 시료의 파손을 방지할 수 있어야 한다. 5. 실험대에 설치해도 챔버 내부를 확인할 수 있어야 한다. 6. 커버의 재질이 내측과 외측이 2중구조로 되어있고 내부의 가스 접촉부의 재질은 용매에 의한 부식과 변형을 방지해줄 유리 재질로 되어있어야 하며 외측은 유리를 보호하기 위해 수지판으로 되어있어야 한다. 7. 커버의 결로를 줄이기 위하여 2중 구조 커버 사이에 결로방지용 히터가 내장되어 있어야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 원심농축장비 1 대 ∙ 농축방법 : 원심력을 이용한 감압농축 방식 ∙ 회전 속도 범위 : 100~2000rpm (50/60Hz) 또는 동등이상 ∙ 온도조절범위 : 4~80℃ 또는 동등이상 ∙ 도달 진공도 : 0.13hPa 이하 ∙ 온도제어·설정 및 표시 : P.I.D · 디지털 설정·표시 ∙ 회전 설정 : 볼륨설정(무단변속, Slow Start 기능 부착) ∙ 안전기능 : 독립과승방지기, 모터 브레이크 (커버가 열리면 작동), 운전정지시·정전시 진동펌프 자동 Leak ∙ Rotor·진공펌프 : 활용도에 따라 종류별 추가 장착 가능 ∙ 히터 : 140W+25W ∙ 진공 Seal : 마그네트 드라이브 방식(Seal이 없는 구조) ∙ 진공계 : 브르돈관식 (-100~0kPa) ∙ 질소퍼지구·제균필터 : 구경 6~13.5mm · 구경 0.2um ∙ 진공 해제 밸브 : 자동식, Slow leak 기구 ∙ 쳄버내 치수·재질 : 내경260 x 180H(mm)·SUS304, 특수테플론코팅 ∙ 커버재질 : 투명PVC +유리(이중구조) 또는 내부압력유지 및 온도유지에 이상없는 재질 ∙ 배기접속 구경·재질 : 외경13mm·PPS ∙ 냉각수접속 구경 : 원터치 커넥터 내경10mm, 원터치 호스노즐 외경10mm ∙ 사용 환경 온도 범위 : 5~35℃ 또는 동등이상 ∙ 외형치수(mm)·중량 : 368W x 348(412.5)D x 425H · 29kg ∙ 전원입력 정격전원 : 3A, 300VA·AC100V 50/60Hz 2. 냉각 트랩 장치 1 대 ∙ 트랩방식 : 관체냉각방식에 의한 직접 트랩, 유리콘덴서 ∙ 제습용량 : Max. 0.5kg(물) 또는 동등이상 ∙ 최저 도달 온도 : -50℃ 또는 동등이상 ∙ 안전기능 : 누전, 과전류 방지기, 냉동기 Over Load Relay, 냉동기 고압 스위치 ∙ 냉동기 : 공랭식 출력 400W ∙ 냉매 : R507A 또는 친환경 냉매 ∙ 서비스 콘센트 : Max. 4A ∙ Bath 내치수(mm)·용량 : 내경90x225H·약1.4L 또는 동등이상 ∙ 사용환경온도범위 : 5~35℃ ∙ 외형치수(mm) : 380(420)W x 370D x 322H ∙ 중량 : 약 27kg ∙ 전원입력 : 7A, 700VA ∙ 정격전원 : AC100V 50/60Hz 15A 3. 인버터 Diaphragm형 진공 펌프 1 대 ∙ 배기 속도 (High·Low) : 30L/min· 20L/min 또는 동등이상 ∙ 도달 진공도 : 2hPa(약1.5Torr) 또는 동등이상 ∙ 안전기능 : 모터 이상감지 ∙ 모터 : 출력90W 또는 동등이상 ∙ 실린더 : 4단 ∙ 가스 접촉부 재질 : 테플론Ⓡ, PPS, KalrezⓇ ∙ 흡･배기노즐 : 외경 10mm 호스포트 ∙ 사용환경 온도범위 : 5~40℃ ∙ 배기속도 전환스위치 ∙ 무게 : 8kg ∙ 외부치수 : 138(177)W x 206(260)D x 252H ∙ 전원 : AC220V 50/60Hz 4. 진공컨트롤러 1 대 ･ 진공도 설정 범위 : 0〜760mmHg(Torr), 0〜1013hPa(mbar) 또는 동등이상 ･ 진공도 측정 범위 : 0〜800mmHg(Torr), 0〜1066hPa(mbar) 또는 동등이상 ･ 베이퍼 온도 측정 범위 : －20〜150℃ (베이퍼 온도센서 접속 시) 또는 동등이상 ･ 설정･제어 방식 : 다이얼식 엔코더, 키입력·전자밸브 ON-OFF 또는 출력전압가변 ･ 압력 단위 설정 : mmHg, Torr, hPa, kPa, mbar ･ 제어 프로그램 : 정치·용매 프로그램·오토·스텝 프로그램 ･ 제어 항목 : 압력·온도(냉각수·Bath·베이퍼 )·전동 리프트·회전ON-OFF·전압출력· 전원ON-OFF ･ 표시기 : 컬러 TFT 액정표시(4.3인치) ･ 표시 항목 : 동작 모드, 운전상황, 측정압력, 설정압력, 베이퍼 온도 (별도 판매의 센서 접속 시), 운전시간, Bath 온도·냉각수 온도·회전농축장비 회전수(통신케이블 접속 시) ･ 외부 입･출력 : 냉각수 순환장비·Bath·회전농축장비 공통 통신단자, NVC-NVC 통신단자, 인버터펌프 통신단자, 펌프 컨트롤 박스 통신단자, 베이퍼 온도센서 단자, 마이크로 USB(컴퓨터 통신용) ･ 사용환경 온도 범위 : 5〜35℃ ･ 외형 치수(mm)･중량 : 138.7W×50(64.5)D×114.2·약670g ･ 전원 입력･정격 전원 : 0.1A, 10VA·AC100~240V 50/60Hz ･ 전원 코드 : AC어댑터에 의해 변경가능 5. 소형 냉각수 순환장비 1 대 · 순환방식 : 밀폐계형순환 방식 · 온도설정범위 : -20~30℃(히터 없음) · 온도조절정밀도 : ±2℃(설정-20~0℃), ±1℃(설정 0~20℃) 또는 동등이상 · 냉각능력 10℃ : 450W(385kcal/h) -10℃ : 310W(266kcal/h) 또는 동등이상 · 외부순환능력 (60Hz) : 최대유량 10L/min, 최대양정 5.6m 또는 동등이상 · 온도제어 : 냉동기 ON-OFF제어 · 온도설정·표시 : 시트키 입력·디지털 표시, 최소 자릿수 1℃ · 안전기능 : 누전·과전류 차단기, 냉동기 Overload Relay 유지회로, 냉동기보호타이머, 온도조절기 자기진단기능 순환펌프 Impedance Protect · 외부 입 ·출력 : 농축장비용 통신단자 · 냉동기·냉매 : 공랭식 출력 450W·HFC R404A · 순환펌프 : 최대유량 14.5L/min, 최대양정 5.6m(60Hz) 또는 동등이상 · 냉각코일 : 동니켈 도금 또는 동등이상의 재질 · 외부순환노즐 : 외경 10mm, 내경 6.5mm · 수조재질, 치수(mm)·용량: SUS304, 130W×230D×115H·약3.2L · 사용환경온도범위 : 5~35℃ · 외형치수(mm) : 205W×445D×547H · 무게 : 약 29kg · 전원입력 : 4A, 800VA · 정격전원 : AC220V 60Hz Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 로터 1 EA 2. 유리콘덴서 세트(냉각트랩용) 1 EA Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다
요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 강희경 연락처 : 064-754-3846 성명 : 강규선 연락처 : 064-754-3845 납품장소 : 의과대학 1호관 해부학실습실 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세 부 품 명	단위	수량
07	4110630701 (41106307)	유전자증폭기 (real time PCR)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. PCR 반응 후 추가 정제나 분석 없이 실시간으로 정량결과를 확인할 수 있는 장치여야 한다. 2. 가열/냉각 방식은 Peltier 소자를 기본으로 하고 있어야 있다. 3. 포토다이오드를 이용하여 형광을 검출하여 결과를 실시간으로 제공할 수 있어야 한다. 4. 보정을 위해 ROX™ reference dye를 사용하지 않으며 자체 보정 기능을 가지고 있어야 한다. 5. 동시에 96 샘플을 처리할 수 있는 장치여야 한다 6. 편리하고 사용이 편리한 소프트웨어를 장착하고 있으며, 온도구배(Grandient기능)를 이용하여 조건 검토가 용이해야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) **기기 환경 1. 최대 가열 속도 : 5.5 ℃/초 2. 최대 냉각 속도 : 4.4 ℃/초 3. 온도설정범위 : 10.0 ~ 99.9℃ 설정 시 0.1℃ 단위 설정 가능 4. 온도 정확도 : ≦0.2 ℃ 온도 균일성 : ≦0.8 ℃ 온도 구배(Gradient) 범위 : 0.5℃~20℃ 5. 융해곡선 : 가능 6. 동시 증폭용량 : 96 샘플 7. 광원 : LED 광원 8. 형광 검출법 : 포토다이오드 9. 필터 채널(기본장착) : Ch1: FAM, TB Green, SYBR Green I 등 Ch2: VIC, HEX, TET, JOE 등 Ch3: ROX, Texas Red 등 Ch4: Cy5 등 10. 외형 : 355(W) x475(D) x 484(H) mm 11. 반응용량 : 25 μl ~ 50 μl 12. 무게 : 30 kg 13. 입력 전압 : 100~240VAC, 50/60 Hertz, 900VA 14. TB Green, SYBR® green dye, TaqMan® probes 그리고 molecular beacons을 포함한 유명 형광물질에 적합한 검출 장치이어야 함. 15. 반응튜브 : 0.2ml 튜브 또는96 웰 플레이트(0.2ml) 16. 액정 터치패널 10.4인치 장착으로 단독 구동이 가능하여야 함. (PC 필요 없이 가능) **프로그램 및 사용자 환경 1. 증폭조건 설정 : 반응 온도 조건, 사이클 수, 형광검출시기, 검출형광선택, 융해곡선분석조건 설정, 리드(Lid) 온도, 반응 용량 설정. - Touchdown step mode - Long step mode - Gradient step mode - QC failure Condition 2. 플레이트 설정 : 반응 웰 선택, 분석샘플/표준샘플 또는 공백 선택, 검출형광선택, 표준샘플의 농도, 반복회수 선택, 컨트롤/정량 기준 유전자 선택. 3. 결과 : 증폭 곡선, 융해곡선, 형광 Heat map 확인 가능 4. 분석(PC에서만 가능) : 그래프 등의 결과 데이터를 Excel, PNG 등으로 전환 가능. Calculate the Ct (Threshold Cycle) Value Crossing Point Method Absolute Quantification analysis Standard Curve Method Relative Quantification analysis Method Genotyping End point Fluorescence Melt Curve 5. 프로그램 분석 처리장치 사양 Computer Processor : Quad core CPU Internal Storage : 8 GB Hard Disk : 500 GB Network card : 10 M/100 M adaptive network card Display Resolution : 1,440 x 900 이상 Operating System : Windows 7 (64bit/32bit), Windows 10 (64bit/32bit) 필요한 Software : Office/Excel 2016 이상 Ⅲ. Component(구성요소) 1. 실시간 유전자 증폭기 1 unit 2. 분석 프로그램 및 처리장치 1 set 3. Calibration Kit 1 pk Ⅳ. Accessories (악세사리) 1. 8-strip tube 1pk 2. Plate spin Down 1ea Ⅴ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 120일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 정영배 연락처 : 064-754-8113 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성(적합성)

2) 제안의 범위 및 목적물의 특징과 장점

3) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 기술성 평가(해당 장비의 출력물 적합성)

- 해당 장비에 대한 기술/품질인증

- 연구 목적과의 적합성

- 측정범위, 정밀도 등

3) 시스템 성능의 우수성

4) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품계획 및 일정

3) 장비 시운전 계획

4) 납품 후 기술 교육 계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 해당장비 품질 보증 계획

2) 향후 성능향상(업그레이드) 방안

3) 시스템 유지보수 및 인력운영 계획

4) 신속 AS 대응 가능여부

5) 품질보증계획의 적정성

6) 주요 부품 수급계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표1]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표1] 신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하