제 안 요 청 서

2025.  8.

제주대학교 의과대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (추경, 교체) ‘25학년도 실험실습기자재(의대) 탁상형 냉장원심분리기 등 6종 구매

○ 사업예산: 금237,500,000원

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 탁상형냉장원심분리기 등 6종, 각 1set (장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 의과대학 내 지정장소

○ 계약기간: 계약후 100일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 조달청 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 마이크로플레이트리더(세부품명번호 : 4111303701)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식(국가종합전자조달시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3,4)서류 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 기업신용평가서 1부 ② 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- 국가종합전자조달시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 의과대학 행정실 양선형주무관(064-754-8005)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
2. 품질 및 기술 신뢰도	o 해당 사업과 제시된 장비의 적합성 o 제품 성능의 우수성 o 제품 구성의 적정성, 안정성, 효율성	붙임 3 작성 및 자체 서식
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 장애 발생시 긴급 A/S 대응 방안 (연락 체계, 대응시간, 인력 투입 등) o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시(교육훈련 계획, 방법 및 내용 등)	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 6인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관의 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 납품 및 현장 설치 등

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

-  - 동 장비의 설치 완료 및 하자담보책임기간 완료 후 본 장비에 대한 지식재산권은 우리 기관과 납품업체가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 하며, 이와 관련한 사항은 (계약예규) 물품 구매(제조) 계약일반조건에 따릅니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 장비의 하자 담보 기관내에는 적정 교육 이수 완료 인력이 제주도 내 상주 하여, 야간, 주말 등 긴급 A/S 발생에 대응할 수 있도록 조치 하여야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
01	4110390401 (41103904)	탁상형냉장원심분리기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) - 작동이 간단하고 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추고, 인체공학적 설계로 이루어져야 한다. - 10개의 로터 옵션을 손쉽게 사용할 수 있어야 하고, 단 하나의 장비로 다양한 워크플로를 지원할 수 있어야 한다. - 자동 로터 인식 및 사이클 카운트, 내장된 불균형 센서, 바이오세이프 로터 및 커버 지원 가능해야한다. - 사용자 편리성이 적용되어 쉬운 인터페이스 조작 지원 가능해야 함. - 소프트 클로즈 뚜껑과 로우 프로파일 디자인으로 어려움없이 개폐 가능해야 한다. - 조용한 동작 소음은 최대 속도에서 ≤55dBA 발생으로 원심분리기 옆에서도 다른 작업 가능해야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 최대 속도 : 13,500 rpm 그 외 동등이상의 물품 2. 최대 회전력 : 20,412 g 그 외 동등이상의 물품 3. 최대용량 : 4 x 750ml, 60 x 15ml, 28 x 50ml, 4 x 4 플레이트 그 외 동등이상의 물품 4. 온도 세팅 범위 : -10°C ~ +40°C 그 외 동등이상의 물품 5. 프로그램 수 : 50개 그 외 동등이상의 물품 6. 가속 / 감속 프로파일 : 10 가속 프로파일 / 10 감속 프로파일 그 외 동등이상의 물품 7. 최대 수용 및 로터 구분: 3리터, 10개 로터와 6개의 바이오세이프 그 외 동등이상의 물품 8. 자동 열림/소프트 클로즈 도어그 외 동등이상의 물품 9. 안전 강화 : 자동로터 ID와 로터 사이클 수 인식 그 외 동등이상의 물품 10. ECM 모드 및 빠른 온도 조절 기능 그 외 동등이상의 물품 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 스윙로터 1 Set 최대 속도(120V/240V) : 4,300 / 4,700 rpm 최대 원심력(120V/240V) : 3,748 / 4,478 x g 최대 용량 : 1,000ml 2. Conical tube rack 50ml x 7 2 ea 3. Conical tube rack 15ml x 15 2 ea 4. Plate Carrier Assembly 2 ea 5. HistoCore Water Bath M 1 set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 부혜진 연락처 : 064-754-3831 성명 : 배성민 연락처 : 010-2433-4348 납품장소 : 의학과 조직학교실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
02	4110630701 (41106307)	유전자증폭기(Real time PCR)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. Real-time PCR 방법으로 핵산서열을 검출하고 정량을 완벽하게 수행할 수 있어야한다. 2. 유전자 발현과 병원균 검출을 포함한 정량 PCR의 응용분야를 수행할 수 있어야한다. 3. 대립유전자 식별(SNP 검출)과 내부에 항상 나타나는 대조군(IPC)을 이용한 양/음성 분석과 같은 비 정량 실험 또한 가능해야하며, 제공되는 소프트웨어는 SNP분석에 대해 자동으로 정확한 결과를 제시할 수 있어야 한다. 4. 3가지 색의 복합 정량분석을 제공하는 TaqMan MGB 탐침의 사용이 가능하여야 한다. 5. 순수 염료만을 감지할 수 있는 최적의 3개의 형광 방출 필터를 이용하여, 같은 well안에서 3개의 복합 형광 dye를 감지하여 동시 분석이 가능하여야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 화학물질 (1) Fluorogenic 5' Nuclease Assay 방식 - PCR 반응용액에 표적 염기서열과 상보성이 있는 형광염료가 붙은 탐침을 첨가하는 방식임. 탐침은 표식과 흡수염료를 포함하고 있는 20bp 내외의 짧은 뉴클레오티드 집합체로서, PCR 과정에서 DNA의 특정 표적염기서열이 존재할 경우 순방향과 역방향 프라이머 사이에 특이하게 탐침이 결합 됨. 이후 합성효소의 핵산분해 활성이 탐침을 잘라내면 그 결과로 탐침에 붙어 있던 표식 염료의 광도가 증가 하게 됨. 이 과정은 매 cycle에서 일어나며 PCR 산물의 축적을 방해하지 않음. (2) TaqMan MGB 분석방식 - Minor Groove Binder 는 탐침의 녹는 온도(Tm)를 향상시켜 더 짧은 길이의 탐침으로도 실험할 수 있게 함. 짧은 probe는 향상된 식별력을 제공함. 이 탐침은 A/T가 많이 존재하는 염기서열에 대한 개체별 차이도 효과적으로 검증하도록 함. 3) 두 가닥 DNA 결합 염료 SYBR Green I 방식 - 두 가닥 DNA에 효과적으로 결합하는 SYBR Green I dye는 PCR 산물의 축적을 매우 쉽게 관찰 할 수 있게 함. PCR 반응 중 DNA의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라 염료로부터 방출되는 형광의 양도 비율적으로 증가함. 2. 내장 thermal cycler (1) 블록 구성 : 0.2ml 96well 또는 이상 (2) 동적범위 : 10 logs의 직선 동적범위 또는 이상 (3) 가열 및 냉각 장치 : Peltier 방식 (4) 처리 용량(시료 수) : 최대 50개 또는 이상 (5) 반응 용액 부피 :10ul∼100ul 또는 이상 (6) 온도 표시 : 자동 계산 방식에 의해 산출된 시료 온도 표시와 0.1℃ 지정 (7) 최대 가열 속도 : 5℃/초 또는 이상 (8) 온도 균일성 : ±0.4℃ 또는 이상 (9) 온도 조절 정밀성 : ±0.25℃ 또는 이상 (10) 온도 보정 : NIST (National Institute for Standards and Technology, U.S.) 채택 3. 형광 감지 시스템 (Optics) (1) 광원 : Bright white LED (2) 검출 기기 : CMOS camera (3) 필터 세트 : 3 coupled filters 또는 이상 (4) 필터는 스펙트럼의 겹침이 없는 염료를 선택하여 사용한다면 염료구별에 효과적임. 연속적인 파장 을 검출 하거나 강력한 multicomponenting algorithm을 가진 최적의 필터 세트로 매우 정확하게 염료를 구별할 수 있게 됨. (5) 발광/검출범위 : 450-600nm/500-640nm 또는 이상 (6) 검출 형광 물질 : FAM™/SYBR™ Green, VIC™, JUN™/ROX™, SYTO9, JOE™/HEX™/TET™, Texas Red™ etc 또는 이상 4. 시스템 수행 능력 (1) 적용가능한 운영방식 Gene expression, SNP genotyping, CNV, Mutation scanning,MicroRNA profiling, HRM, Mutation detection, Protein thermal shift, Methylation analysis. (2) 역학 범위: 10 logs 또는 이상 (3) 민감도 (해상도) : 한가지 반응의 타겟물질에서 1.5배까지의 차이를 검출 또는 이상 (4) 민감도 ( DNA 수량) : 1 copy 또는 이상 (5) 다중분석 : 3 가지의 타겟물질까지 검출 (6) 장비 구성 : 시스템, 퍼스널컴퓨터, 클라우드 기반 데이터 저장 5. 형광감지시스템의 교정 (1) 순수한 염료만을 측정하는 3개의 방출필터를 이용하여, 같은 well에서 여러 형광 염료를 검출 할 수 있어야 함 (2) 이 시스템은 참고 형광 염료를 이용하여, 실험 시 생길 수 있는 파이펫팅에 의한 시료의 양의 작은 차이까지도 보정할 수 있어야 함 (ROX Passive Reference Dyes) (3) 이 시스템은 정확한 감지 시스템 능력과 정교한 multi-componenting 알고리즘을 이용하여, 매우 정확하고 재현성 있는 역치 cycle(Ct)을 보여주는 기하급수적 증가 구간의 데이터를 정확하게 관찰할 수 있게 하여야 함 6. 염기서열 검출 소프트웨어 (1) 복잡한 다중색상 또는 다중시료 실험을 쉽게 실험 할 수 있도록 Plate를 설정할 수 있어야 함. (2) 증폭곡선의 실시간 감시할 수 있어야 함. (3) 간편하게 데이터를 분석할 수 있는 자동 한계선과 자동역치 설정할 수 있어야 함. (4) 기준 곡선을 이용한 목표 시료의 절대정량 (5) 상대정량 소프트웨어를 이용하여 유전자 발현분석할 수 있어야 함. (6) 그래픽을 통한 신뢰성 기준 값 지정으로 자동화된 SNP genotype calling 할 수 있어야 함. (7) 간단한 해리곡선 데이터 수집할 수 있어야 함. (8) 증폭곡선을 보면서 쉽게 시료well을 확인할 수 있어야 함. (9) 클라우드 시스템을 지원하여 인터넷과 연결된 장소에서 언제든지 결과 분석 가능해야 함. (10) Genotyping 실험시 분별하기 어려운 결과를 cycle별로 Tracing 기능 지원할 수 있어야 함. Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 제어 시스템 1set - intel core i7, Quad core HT 3.10GHz, 16GB RAM DDR3, 2X500GB Hard Drive, window 10, LCD 19" 모니터 2. 화학적 설치 키트 1set - TaqMan RNase P Instrument Verification Plate Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 고영상 연락처 : 064-754-3851 성명 : 양선형 연락처 : 064-754-8005 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
03	4110531401 (41105314)	겔도큐멘테이션시스템	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 실험용 분석용인 1-D, 2-D gels, dot 또는 slot blots, auto radiographs, TLC plates, western blots, photographs, ELISA plates, tube gels , 그리고 Microscopes slides 분석이 가능하여야 한다. 2. 본 장비는 멀티 플렉스 프로토콜을 셋업하여 DNA, RNA, 단백질의 분석이 분리되어 있으며 이를 문서화 시킬 수 있어야 한다. 3. 본 장비는 필름을 대체하는 고감도의 이미지와 멀티플렉스 분석 능력으로 film 소모 비용과 실험 시간을 줄여주는 경제성을 가져야 한다. 4. 컴퓨터에 연결되어 손쉽게 이미지를 최적화, 정량화 ,문서화 할 수 있으며 최적 1200dpi, 고해상도의 이미지를 생산함으로서 논문 출간에 적합한 고 해상도 이미지를 제공할 수 있어야 한다. 5. 본 장비는 0.1ng 이하 DNA 밴드를 볼 수 있어야 한다. 6. Total Protein Normalization(TPN)을 이용한 단백질 정량을 할 수 있어야 한다. 7. stain-free 테크놀로지를 실행함으로써 품질관리(QC) 를 위한 단계별 검증의 수행이 가능하여야 한다. 8. 12.1인치 터치 스크린 디스플레이 장착으로 2 point 멀티 터치기능을 탑재함으로서 편하게 터치 스크린을 통해 이미지를 획득, 분석, 전송 가능하여야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 겔 이미지 분석 시스템 (1) 광원 조사기 및 샘플 트레이 1) 형광젤을 보기 위한 암실의 불필요 2) 전방 드로우 타입의 스마트 샘플 트레이 라인 (눈으로 gel 확인 및 cutting이 가능하다) 3) 모든 illumination 빛 조절을 소프트웨어를 통해 가능해아함. 4) 불투명한 시료에 대한 Epi-백색광 조사기를 갖춰야 함. 5) Gel UV/Stain-Free 샘플 트레이(스마트 샘플 트레이) : 다양한 샘플에 대한 적용, DNA, Protein을 한 개의 스마트 트레이로 사용 가능해야 함. 6) 스마트 샘플 트레이 사이즈(최대 샘플 적용 사이즈) : 16.8 x 21 cm 또는 그 이상 7) 터치 스크린 기능 갖춰야 함. 7-1) 터치 스크린 액션 : tac, double tap, pan, scroll, strech and zoom 7-2) 멀티 터치 가능 : 2points 또는 그 이상 7-3) 12.1“ 디스플레이 또는 그 이상 7-4) Pinch and Zoom 가능 8) 광원 (Light source) 8-1) Trans UV (254,302,365가능), 기본 장착은 302nm 8-2) Blot, film, TLC plate 등을 위한 Epi-illumination (백색광원 )- standard (2) 초 냉각 기능과 자동줌 기능이 되는 다초점 CCD 카메라 1) 픽셀 깊이 : 16-bit 또는 그 이상 2) Linear 유동성의 범위 : >4.0 배 또는 그 이상 3) 냉각 시스템 : peltier thermoelectric 시스템 4) 냉각 온도 : -15℃ (absolute), -40℃(relative) 또는 그 이상 5) 희미한 밴드에 대한 노출시간 기능 갖춰야 함. 6) F-stop 0.95 미만 : 이미지에 대한 더 많은 빛 수집 7) Cooled camera CCD (5.8 M 픽셀) 또는 그 이상 8) CCD카메라로부터 실시간 이미지 전송 기능 갖춰야 함. 9) 재현성 있는 카메라 셋팅: 이미지 획득 조건을 카메라에 프로토콜화 저장, 설정 프로토콜을 저장을 통하여 100% 재현성 보장: 이미지 크기, 빛의 선택, filter 선택, 분석 및 리포트 방법 설정 등을 저장, 불러오기 가능하여야 함 10) 실험 재현성 : 설정 프로토콜을 저장을 통하여 100% 재현성 보장: 이미지 크기, 빛의 선택, filter 선택, 분석 및 리포트 방법 설정 등을 저장, 불러오기 가능하여야 함 11) Image flat fielding : 이미지 획득 가능하여야 함 12) 5단계의 binning 세팅 가능 최대 8X8 까지 가능) (3) 기술 사양 1) 직관적인 운용 프로토콜 설정: 직관적으로 운용 가능한 시스템으로, 사용자는 application 또는 채널만 선택 후 소프트웨어가 자동적으로 filter, 광원, 카메라의 최적조건 세팅하여 이미지 획득과 분석을 실행하여야 함 실제 특허 처리된 Dynamic Flat Fielding technology 채택 : uniform data for accurate quantitation, <5% CV. 2) 멀티 채널 이미지와 분석값 제공: 멀티플렉스 이미지는 다양한 image 파일로 변환 가능 하며, 이미지를 각자 또는 조합하여 디스플레이 가능하고, 볼륨데이터는 컬러 이미지 변환되어 데이터 해석을 손쉽게 하여야 함 3) 고감도 성능: 고감도를 위한 bin과 gain을 사용자가 조절 가능 : 최적의 감도를 제공 4) 고화질 이미지 제공: 특화된 카메라 구성과 방식으로 고 해상도, 고 감도의 이미지를 gel 또는 blot에서 획득 가능하고, 분석 가능하여야 함 5) Stain-free blot & gel 셋업 : Western blotting 실험 과정 중 필요한 단계별 검증 포인트를 효과적으로 체크. 결과에 대한 신뢰성 검증 가능하여야 함 6) 멀티 플랙스 이미지를 Normalization tool을 이용하여 House keeping protein band 분석하여 control과 샘플간의 보정 수치 전환 가능하여야 함. 7) 오토메이션 샘플 인식 이미지 캡쳐 : 샘플 선택에 따라 자동 설정된 이미지 캡쳐 application 가동하여야 함 2. 분석소프트웨어 1) 다중-채널 이미지 수집가능하여야 함 2) 수집가능 파일 크기 : 8-bit, 24-bit, 32-bit 이상 3) 자동 integrating 시간 가능하여야 함 4) Window or Macintoch OS 운용 가능 5) 수집한 이미지를 컴퓨터 통한 직렬 프린터 및 주석, 분석 가능하여야 함 6) 자동 이미지 저장, 수집 가능하여야 함 7) 정확한 정량 분석을 위한 자동 노출 기능 갖춰야 함 8) Coomassie Blue, Silver stain, EtBr, FITC, Texas Red, SYBR Green Radiant Red, Zinc Stain 등 custom 분석 가능하여야 함 9) 밝기, 명도, gamma correction 조정 가능하여야 함 10) 이미지 줌, panning 가능하여야 함 11) 이미지 데이터 text, 넘버링 작업 가능하여야 함 12) 분석을 위한 이미지 Crop 가능하여야 함 13) 이미지 rotation 90'(왼쪽, 오른쪽), 180', custom 가능(0.01‘ step) 14) 최적의 이미지 전시와 정확한 정량을 위한 transformation 가능하여야 함 15) High frequency noise, background 필터링 : horizontal, valley to valley and rolling disk(Deconvolution) Gradient gels을 위한 gradient background subtraction 가능하여야 함 16) 8, 12, 16 and 32-bit 데이터 분석 가능하여야 함 17) 256(8-bit), 4,096(12-bit), 65,536(16-bit) gray levels 분석 가능하여야 함 18) 자동 lane , band finding 가능하여야 함 19) Contour function을 이용한 실제 volume 분석 가능하여야 함 (절대정량) 20) 정확하고 빠른 실제 분자량 결정 가능하여야 함 21) 사용자 관심 밴드의 빠른 volume분석 가능 : Quick volume, profile을 디스플레이 22) 정확한 Volume 분석, 분자량 결정하여 linear, Quadratic, Cubic, Logistic, Point to Point, Elder Southern, Cubic Spline 그래프로 전환, 변환 표현 가능하여야 함. 23) 자동 band 비교, matching 기능에 따라 사용자 실험 lane의 Matching, 유사성 비교 가능하여야 함 24) multiple molecular weight marker를 통한 smiling 현상 보정 가능하여야 함 25) 패턴 유사성, schematic 밴드 display에 의한 gel 레인 재조정 가능하여야 함. 26) 각각의 패턴 유사성에 따른 similarity matrix creation with numerical data 분석 가능하여야 함. 27) RFLP, RAPD & Densitogarm Creation Function using Neighbor Joining, and similarity matrix 가능하여야 함 28) Flexible Annotation 가능하여야 함. 29) 새로운 사용자에게 소프트웨어 내부 동영상 tutorial과 quick guide 이용하여 작동법 교육 가능하여야 함. 30) Total protein and House keeping gene normalization 가능하여야 함 31) Publishing resolution data exports 가능하여야 함 (최대 1200 dpi) 32) TIFF , JPG 이미지 exports 가능하여야 함 33) 인터넷을 통한 무료 소포트웨어 upgrade 가능하여야 함. 34) Automation 매니저 : 레인, 시료 레이아웃, 분자량 결정값 overlay 가능하며 동시 불러오기 가능. 자동반복 분석기능 35) 3차원의 3D viewer 기능을 갖춰야 함. 36) unlimited copy software : 공동장비로 사용시에도 image capture부터 분석까지 일체형 소프트웨어를 무한 제공 받음으로서 사용자 모두가 acuisition control, image editing, text annotation, volume quantitation 작업 수행가능하여야 함 37) Analysis function 및 데이터를 PDF 파일로 전환가능하여야 함. Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 사용자 및 관리 메뉴얼 1 book Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의과대학 병리학교실 요구자 성명 : 장보근 연락처 : 064-754-8130 성명 : 김혜성 연락처 : 010-4378-7275 납품장소 : 의과대학 지정장소(2호관 A301호) ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
04	4111303701 (41113037)	마이크로플레이트리더	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 터치스크린을 이용하여 간편하게 프로토콜 사용가능하여야 한다. 2. 내장된 교육용 비디오통하여 편리하게 사용법 인지할 수 있어야 한다. 3. QuickSync 프로그램을 이용하여 workstations으로 연결되어 있는 원하는 컴퓨터에 분석장비에서 얻은 데이터를 회수할 필요없이 바로 보낼 수 있어야 한다. 4. 모노크로메터 형태의 흡광, 형광, 발광을 포함할 수 있어야 한다. 5. 설치된 근거리 컴뮤니케이션 (NFC)으로 주어진 칩을 이용하여 고객의 프로토콜을 쉽게 찾고 저장이 가능하여야 한다. 6. 편리한 온도 조절 능력으로 65°C 까지 선택이 가능하여야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 형광분석기 시스템 1) 판독 모드 Detection Mode (1) 판독 - 흡광, 형광, 발광 또는 이상 (2) 스펙트럴 스켄닝 : 흡광, 형광, 발광 또는 이상 (3) 웰 스케닝 - Over 20 by 20 in all modes 또는 이상 2) 일반적 특징 (1) 로봇 자동화 가능 (2) 사용 가능한 샘플 - Microplate type : 6, 12, 24, 48, 96 & 384-well microplates 또는 이상 - Cuvette : via adapter - Low volume DNA detection tool : Spectradrop (3) 광원 : Xenon Flash Lamp 3) 흡광 측정 (Absorbance) (1) 측정법 : Optical Density(OD) 또는 % Transmittance (2) 측정모드 : Endpoint, Kinetic, Spectral scanning & Well scanning Measurement (3) 광원 : Xenon Flash Lamp (50 watts) (4) 광학구조 : Fiber optics (5) 검출기 (Photodetectors) : Photodiode (6) 파장범위 : 230 to 1000 nm 또는 이상 (7) 파장선택기술 : Monochromator Type (8) 파장선택 : Monochromator 방식으로 1nm 간격으로 임의 선택 또는 이상 (9) 파장 bandwidth : < 4nm 또는 이상 (10) 파장 정확성(Accuracy) : ± 2.0 nm across wavelength range 또는 이상 (11) 파장 반복성(Repeatibility) : ± 1.0 nm across all optical channels 또는 이상 (12) 측정범위 : 0 ~ 4.0 OD 또는 이상 (13) 측정해상력 : 0.001 OD 또는 이상 (14) 측정범위 정확성 : < ±0.010 OD and ± 1% , 0-3.0 OD 또는 이상 (15) 측정범위 정밀성 : < ±0.003 OD and ± 1% , 0-3.0 OD 또는 이상 4) 형광 측정 (1) 측정 모드 : Endpoint, Kinetic, Spectral scanning & Well scanning 또는 이상 (2) 광원 : Xenon flash lamp (3) 디텍터 : Ultra-cooled PMT (4) 리딩 능력 : Top-reading & Bottom-reading (5) 파장 범위 ( monochromator ) : ① Excitation : 250 - 830nm ( monochromator ) 또는 이상 ② Emission : 270 - 850nm ( monochromator ) 또는 이상 (6) 파장 범위 ( filters ) : can select filters in accessory list (7) 파장 선택 : Scanning monochromator tunable in 1 nm increments and can select filters in accessory list 또는 이상 (8) 형광 감도 ① 마이크로플레이트(Top read) - 1 pM /well, 96 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 1 pM /well, 384 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 0.3 pM /well, 96 wells ( filter) 또는 이상 - 0.5 pM /well, 384 wells ( filter ) 또는 이상 ② 마이크로플레이트(Bottom read) - 2 pM /well, 96 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 2 pM /well, 384 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 2.5 pM /well, 96 wells ( filter) 또는 이상 - 2.5 pM /well, 384 wells ( filter ) 또는 이상 5) 발광 측정 (1) 디텍터 : Ultra-cooled PMT for luminescence (2) 파장 범위 : 300 – 850nm, 300 - 650 nm for all wavelength setting 또는 이상 (3) Crosstalk : < 0.1% in 96-well and < 0.2% 384-well microplates 또는 이상 (4) 발광 감도 ① 20 amol ATP in 96-well 또는 이상 6) 스마트인젝터 기술을 이용한 인젝터 시스템 (옵션) (1) 인젝터 - 2 (2) 판독모드 - 흡광, 형광, 발광 (3) 분주 정밀도 - ± 5% at 100 μL (4) 분주 정확도 - CV ≤ 2% at 100 μL (5) 데드볼륨 - < 10 μL with Reverse Prime function ( Injector Tubing: 250 μL ) (6) 용액 (기질)이 넘치는 것을 방지하는 센서 기능. 7) 분광 분석 모드 (1) 데이터 습득 및 분석 프로그렘 ① Express data as Absorbance, % Transmittance, fluorescence, luminescence ② Single wavelength reading of microplate and/or cuvette ③ Multiple wavelength reading of microplate and/or cuvette ④ Kinetic and kinetic graphics of microplate and/or cuvette ⑤ Spectral scan of microplate and/or cuvette ⑥ Well scan of microplate using absorbance, fluorescence intensity, luminescence & TRF 8) 측정 시간 (1) Microplate ① Read time 10 msec integration time for fluoresence measurement. 100 msec integration time for luminescence for a 96-well plate and 40 msec integration time for a 384-well plate. - 96 wells in 25 seconds(single wavelength, absorbance) - 384 wells in 1min 25 seconds (single wavelength, absorbance) - 96 wells in 17 seconds (single wavelength, fluorescence) - 384 wells in 53 seconds (single wavelength, fluorescence) - 96 wells in 26 seconds (single wavelength, luminescence) - 384 wells in 1min 1 seconds (single wavelength, luminescence) 9) 온도 조절 (1) 범위 : 5°C above ambient to 65°C (2) 정확도 : ± 1°C at 37°C set point (3) 온도 편차 : ±0.75 ℃ 10) 자동칼리브레이션 : Automatic calibration before first kinetic read and before every end-point reading 11) 물리적 특징 (1) 크기 (cm) : 40.1 (H) x 53.2 (W) x 59.8 (D) 또는 그 이상 (2) 무게 : 40 Kg 또는 그 이상 12) 소프트웨어 (SoftMax Pro) - 장치 컨트롤, 데이터 수집 및 디스플레이, & 데이터 처리 및 그래프 도식화 등을 동시에 한 소프트웨어에서 가능 (1) 단순 셋업 (2) 임의의 Template 작성 - Microplate template를 새로이 구성하고 맵핑(mapping) (3) 매우 유연한 계산 및 계산수식 - Reduction, column, and summary에서 폭넓은 수식 이용 가능, 혹은 데이터를 임의의 계산식을 구성하여 계산 가능 (4) 실험에 관련한 모든 컨트롤 - 소프트웨어는 매우 쉽고 논리적인 방법으로 실험결과를 구성하고 도식화하며, 폰트를 변화시킬 수 있으며, 데이터 섹션을 추가하고, 이동하고, 삭제 가능 (5) 매우 잘 정련된 데이터 분석 - 실험 결과를 엑셀, text, PDF 파일로 출력 가능하다. 또한, 기본 제공되는 140개의 프로토콜 제공 (6) 강력한 Compliance 도구 - GxP (Optional) 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석과 더불어 FDA 21 CFR Part 11 compliance 도구 제공 (7) 매우 신속하고 용이한 Validation(Optional) - 하드웨어와 소프트웨어 Validation 도구는 Validation 과정을 신속히 진행할 수 있도록 고안 (8) Robotics and LIMS integration - 소프트웨어는 로봇 혹은 LIMS 제공자와의 접목을 가속화하고 단순화 (9) 설치된 근거리 컴뮤니케이션 (NFC)으로 주어진 칩을 이용하여 고객의 프로토콜을 쉽게 찾고 저장이 가능 (10) QuickSync 프로그램을 이용하여 workstations으로 연결되어 있는 원하는 컴퓨터에 분석장비에서 얻은 데이터를 회수할 필요없이 바로 보낼 수 있습니다. Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Operating PC 1 set 2. SpectraDrop Micro-Volume Micrplate 1 set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 백은복 연락처 : 064-754-3833 성명 : 양선형 연락처 : 064-754-8005 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
05	4111303701 (41113037)	마이크로플레이트리더	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 터치스크린을 이용하여 간편하게 프로토콜 사용, 내장된 교육용 비디오통하여 편리하게 사용법 인지 2. QuickSync 프로그램을 이용하여 workstations으로 연결되어 있는 원하는 컴퓨터에 분석장비에서 얻은 데이터를 회수할 필요없이 바로 보낼 수 있어야 함 3. 모노크로메터 형태의 흡광, 형광, 발광 포함 4. 설치된 근거리 컴뮤니케이션 (NFC)으로 주어진 칩을 이용하여 고객의 프로토콜을 쉽게 찾고 저장이 가능하여 실험시 시간을 효율적으로 이용하게 하여야 함. 5. 편리한 온도 조절 능력으로 65°C 까지 선택 가능하여야 함 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 형광분석기 시스템 1) 판독 모드 Detection Mode (1) 판독 - 흡광, 형광, 발광 또는 이상 (2) 스펙트럴 스켄닝 : 흡광, 형광, 발광 또는 이상 (3) 웰 스케닝 - Over 20 by 20 in all modes 또는 이상 2) 일반적 특징 (1) 로봇 자동화 가능 (2) 사용 가능한 샘플 - Microplate type : 6, 12, 24, 48, 96 & 384-well microplates 또는 이상 - Cuvette : via adapter - Low volume DNA detection tool : Spectradrop (3) 광원 : Xenon Flash Lamp 3) 흡광 측정 (Absorbance) (1) 측정법 : Optical Density(OD) 또는 % Transmittance (2) 측정모드 : Endpoint, Kinetic, Spectral scanning & Well scanning Measurement (3) 광원 : Xenon Flash Lamp (50 watts) (4) 광학구조 : Fiber optics (5) 검출기 (Photodetectors) : Photodiode (6) 파장범위 : 230 to 1000 nm 또는 이상 (7) 파장선택기술 : Monochromator Type (8) 파장선택 : Monochromator 방식으로 1nm 간격으로 임의 선택 또는 이상 (9) 파장 bandwidth : < 4nm 또는 이상 (10) 파장 정확성(Accuracy) : ± 2.0 nm across wavelength range 또는 이상 (11) 파장 반복성(Repeatibility) : ± 1.0 nm across all optical channels 또는 이상 (12) 측정범위 : 0 ~ 4.0 OD 또는 이상 (13) 측정해상력 : 0.001 OD 또는 이상 (14) 측정범위 정확성 : < ±0.010 OD and ± 1% , 0-3.0 OD 또는 이상 (15) 측정범위 정밀성 : < ±0.003 OD and ± 1% , 0-3.0 OD 또는 이상 4) 형광 측정 (1) 측정 모드 : Endpoint, Kinetic, Spectral scanning & Well scanning 또는 이상 (2) 광원 : Xenon flash lamp (3) 디텍터 : Ultra-cooled PMT (4) 리딩 능력 : Top-reading & Bottom-reading (5) 파장 범위 ( monochromator ) : ① Excitation : 250 - 830nm ( monochromator ) 또는 이상 ② Emission : 270 - 850nm ( monochromator ) 또는 이상 (6) 파장 범위 ( filters ) : can select filters in accessory list (7) 파장 선택 : Scanning monochromator tunable in 1 nm increments and can select filters in accessory list 또는 이상 (8) 형광 감도 ① 마이크로플레이트(Top read) - 1 pM /well, 96 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 1 pM /well, 384 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 0.3 pM /well, 96 wells ( filter) 또는 이상 - 0.5 pM /well, 384 wells ( filter ) 또는 이상 ② 마이크로플레이트(Bottom read) - 2 pM /well, 96 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 2 pM /well, 384 wells ( monochromator ) 또는 이상 - 2.5 pM /well, 96 wells ( filter) 또는 이상 - 2.5 pM /well, 384 wells ( filter ) 또는 이상 5) 발광 측정 (1) 디텍터 : Ultra-cooled PMT for luminescence (2) 파장 범위 : 300 – 850nm, 300 - 650 nm for all wavelength setting 또는 이상 (3) Crosstalk : < 0.1% in 96-well and < 0.2% 384-well microplates 또는 이상 (4) 발광 감도 ① 20 amol ATP in 96-well 또는 이상 6) 스마트인젝터 기술을 이용한 인젝터 시스템 (옵션) (1) 인젝터 - 2 (2) 판독모드 - 흡광, 형광, 발광 (3) 분주 정밀도 - ± 5% at 100 μL (4) 분주 정확도 - CV ≤ 2% at 100 μL (5) 데드볼륨 - < 10 μL with Reverse Prime function ( Injector Tubing: 250 μL ) (6) 용액 (기질)이 넘치는 것을 방지하는 센서 기능. 7) 분광 분석 모드 (1) 데이터 습득 및 분석 프로그렘 ① Express data as Absorbance, % Transmittance, fluorescence, luminescence ② Single wavelength reading of microplate and/or cuvette ③ Multiple wavelength reading of microplate and/or cuvette ④ Kinetic and kinetic graphics of microplate and/or cuvette ⑤ Spectral scan of microplate and/or cuvette ⑥ Well scan of microplate using absorbance, fluorescence intensity, luminescence & TRF 8) 측정 시간 (1) Microplate ① Read time 10 msec integration time for fluoresence measurement. 100 msec integration time for luminescence for a 96-well plate and 40 msec integration time for a 384-well plate. - 96 wells in 25 seconds(single wavelength, absorbance) - 384 wells in 1min 25 seconds (single wavelength, absorbance) - 96 wells in 17 seconds (single wavelength, fluorescence) - 384 wells in 53 seconds (single wavelength, fluorescence) - 96 wells in 26 seconds (single wavelength, luminescence) - 384 wells in 1min 1 seconds (single wavelength, luminescence) 9) 온도 조절 (1) 범위 : 5°C above ambient to 65°C (2) 정확도 : ± 1°C at 37°C set point (3) 온도 편차 : ±0.75 ℃ 10) 자동칼리브레이션 : Automatic calibration before first kinetic read and before every end-point reading 11) 물리적 특징 (1) 크기 (cm) : 40.1 (H) x 53.2 (W) x 59.8 (D) (2) 무게 : 40 Kg 12) 소프트웨어 (SoftMax Pro) - 장치 컨트롤, 데이터 수집 및 디스플레이, & 데이터 처리 및 그래프 도식화 등을 동시에 한 소프트웨어에서 가능 (1) 단순 셋업 (2) 임의의 Template 작성 - Microplate template를 새로이 구성하고 맵핑(mapping) (3) 매우 유연한 계산 및 계산수식 - Reduction, column, and summary에서 폭넓은 수식 이용 가능, 혹은 데이터를 임의의 계산식을 구성하여 계산 가능 (4) 실험에 관련한 모든 컨트롤 - 소프트웨어는 매우 쉽고 논리적인 방법으로 실험결과를 구성하고 도식화하며, 폰트를 변화시킬 수 있으며, 데이터 섹션을 추가하고, 이동하고, 삭제 가능 (5) 매우 잘 정련된 데이터 분석 - 실험 결과를 엑셀, text, PDF 파일로 출력 가능하다. 또한, 기본 제공되는 140개의 프로토콜을 제공한다. (6) 강력한 Compliance 도구 - GxP (Optional) 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석과 더불어 FDA 21 CFR Part 11 compliance 도구를 제공 (7) 매우 신속하고 용이한 Validation(Optional) - 하드웨어와 소프트웨어 Validation 도구는 Validation 과정을 신속히 진행할 수 있도록 고안됨. (8) Robotics and LIMS integration - 소프트웨어는 로봇 혹은 LIMS 제공자와의 접목을 가속화하고 단순화할 수 있어야 함 (9) 설치된 근거리 컴뮤니케이션 (NFC)으로 주어진 칩을 이용하여 고객의 프로토콜을 쉽게 찾고 저장 가능 (10) QuickSync 프로그램을 이용하여 workstations으로 연결되어 있는 원하는 컴퓨터에 분석장비에서 얻은 데이터를 회수할 필요없이 바로 보낼 수 있어야 함 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Operating PC 1 set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 현진원 연락처 : 064-754-3839 (담당자) 성명 : 박미경 연락처 : 064-754-3839 납품장소 : 의학과 1호관 생화학실험실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
06	4321179901 (43211799)	화상분석시스템	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. CMOS 센서를 채용하여 Gain (감도 증폭 기능) 구현이 가능해야한다. 2. Gain 증폭 시 Binning을 최소화 할 수 있어 고해상도를 유지한 이미징 가능해야 한다. 3. 화학 발광 촬영에 적합한 넓은 dynamic range를 가지고 있어야 한다. 4. 간편한 사용 및 다양한 자동 촬영 모드가 가능해야 한다. 5. 분석 소프트웨어 제공하여야 한다. 6. Trans-Cyan 옵션 추가 시 Gel-Documentation 기능 구현 가능하여야 한다. 7. Trans-White 옵션 추가 시 색소염색 gel 촬영 기능 구현 가능하여야 한다. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. Hardware - Camera Type : CMOS camera or CCD camera - Resolution : 2688 x 1512 - Gradation : 16bit - Dynamic range : 4.8 O.D. - Lens : F 0.7 prime lens 또는 그 이상 - Gain : Gain switching 4 level / HQ, STD, High, Ultra - Binning : 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 - Light source : Epi-white light (도어 개방 시 자동 점등) : Trans-Cyan *option : Trans-White *option - Sample area : 108 x 60mm ~ 196 x 110mm, 4 position - PC Connection : USB 3.0 Micro-B - USB 3.0 A calbe - Dimension : 363(W) x 307 (D) x 660mm(H) - Weight : 18.0kg - Power : AC 100~240 V, 50/60 Hz, 150 W (max) 2. Capture S/W - Auto Exposure (Auto Exposure / Area-selectable) - Merge Imaging (Automatic capture and overlay of blot and marker images) - Cumulative Imaging (AutoSum / Sum / Sum Multi-time) - Repeat Imaging - Time-lapse Imaging - Live Imaging - Fluorescence Imaging *option - Colorimetric Imaging *option - File format: 16-bit CCD, 16-bit TIFF, 8-bit BMP/TIFF/JPEG 3. Analyzer S/W - Rotate, Crop : Free rotation으로 간편한 회전 및 자르기 - Correct distortion : Smiling 등 끌림 및 퍼짐 보정 - Absorbance conversion : 분석을 위한 흑백 전환 - Filtering : 노이즈 제거 등 - White balance : Trans-white 광원 촬영 이미지의 보정 기능 - Resolution : 이미지 해상도 보정 - RGB Composition : Multiplex, 2D, in-vivo 이미지를 위한 merge - Image math : Shading correction, add, muliply 등의 기능 - Merge with Marker : western blot에서 M.W.marker와 merge - Lane analysis : DNA, Protein 전기영동 gel의 정량, M.W., pI 분석 - Spot analysis : Western/Southern/Northern blot의 정량 분석 - Plate analysis : Plate, Dot blot의 정량 분석 (well수 무관) - Setup : M.W./pI Marker 등록 기능 - Normalization : W.B.에서 Actin으로 loading 자동 보정 기능 - View - Color : Gray scale에서 color로 변경 - Annotation : 이미지에 text 기입 - 사용 가능 인원 : 무제한 4. 권장 OS - Windows 11/10, 64/32bit Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 제어용 PC 1 set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 의학과 요구자 성명 : 백은복 연락처 : 064-754-3833 성명 : 양선형 연락처 : 064-754-8005 납품장소 : 의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성

2) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 시스템 성능의 우수성

3) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품일정계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 시스템 하자보증 및 인력운영 계획

2) 신속 AS 대응 가능여부

3) 품질보증계획의 적정성

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하